ИНСТРУКЦИЯ № 6/20

по применению дезинфицирующего средства

«Дельсан Стерил концентрат»,

производства ООО Торговая компания «ДЕЛЬСАНТА», Россия, Казань

Инструкция разработана ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора (ФБУН ГНЦ ПМБ), ООО Торговая компания «Дельсанта», Россия

Авторы: Герасимов В.Н., Гайтрафимова А.Р., Быстрова Е.В., Васильева, Е.Ю., Маринина Н.Н., Мальцев А.И., Тищенко И.В., Борзилов А.И., Коробова О.В., Камбарова Т.И., Храмов М.В. (ФБУН ГНЦ ПМБ),  Фахрутдинова Г.Р. (ООО ТК «Дельсанта», Россия).

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических организаций, микробиологических, клинических и других лабораторий, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Средство дезинфицирующее «Дельсан Стерил концентрат» представляет собой жидкость от  бесцветного до темно-коричневого цвета со специфическим запахом, содержащую 21,0% глутарового альдегида в качестве действующего вещества, а также функциональные компоненты; рН средства –2,5-4,0.

Средство выпускается в пластиковых флаконах вместимостью 0,5 л, 1,0 л, 5,0 л  или в любой другой приемлемой для потребителя таре, по действующей нормативной документации.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5лет, срок годности рабочих растворов 30 суток при соблюдении условий хранения.

1.2. Средство «Дельсан Стерил концентрат» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза, тестировано на M. terrae), вирусов (включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота- и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч.AH5N1, AH1N1,аденовирусов), грибов рода Кандида, дерматофитов, а также спороцидной активностью.

Средство не портит обрабатываемые объекты, может фиксировать органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, в том числе из алюминия и анодированного алюминия, не вызывает помутнения оптики и разрушения клеевых соединений.

1.3. Средство по параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на неповрежденную кожу – к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость средство малотоксично; по степени летучести пары средства относятся к 4 классу малоопасных веществ; средство характеризуется умеренным местно-раздражающим действием при нанесении на кожу, при внесении в глаза – вызывает раздражение слизистых оболочек глаз. Средство не оказывает кожно-резорбтивного и сенсибилизирующего действия.

ПДК в воздухе рабочей зоны для глутарового альдегида составляет 5 мг/м3.

1.4. Средство предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

- для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся; жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии ручным и механизированным способами;

- для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких и жестких эндоскопов ручным  и механизированным (в специализированных моюще-дезинфицирующих машинах (МДМ)) способами;

- для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, ручным и механизированным способами.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ДЕЛЬСАН СТЕРИЛ КОНЦЕНТРАТ»

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала путем добавления к питьевой воде определенного количества средства (табл. 1).

Таблица 1

| Концентрация рабочего раствора |  | Количество ингредиентов (мл) для приготовления рабочего раствора средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 литров |  | 10 литров |  |
| По препарату, % | По ДВ (глутаровый альдегид), % | Средство, мл | Вода, мл | Средство, мл | Вода, мл |
| 5,0 | 1,05 | 250,0 | 4750,0 | 500,0 | 9500,0 |
| 10,0 | 2,1 | 500,0 | 4500,0 | 1000,0 | 9000,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ДЕЛЬСАН СТЕРИЛ КОНЦЕНТРАТ»

3.1.Рабочий раствор дезинфицирующего средства «Дельсан Стерил концентрат» применяют для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий и изделий медицинской техники из различных материалов (резин, пластмасс, стекла, металлов), в том числе хирургических и стоматологических инструментов, гибких и жестких эндоскопов: а также для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких и жестких эндоскопов.

3.2. Рабочий раствор дезинфицирующего средства «Дельсан Стерил концентрат», для целей дезинфекции ИМН, ДВУ и стерилизации можно использовать многократно в течение 30 суток, если его внешний вид раствора не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида рабочего раствора (изменение цвета, помутнение и т.п.) или обнаружении с помощью индикаторных полосок того, что концентрация глутарового альдегида в растворе стала ниже заявленной, раствор необходимо заменить.

Во избежание разбавления рабочего раствора в него следует погружать только изделия медицинского назначения, на поверхностях и в каналах которых отсутствуют остатки жидкости.

Для экспресс-контроля пригодности рабочих растворов средства для работы при многократном его использовании используют индикаторные тест-полоски для средства «Дельсан Стерил концентрат» в соответствии с инструкцией по их применению.

Внимание! Указанные индикаторные полоски не предназначены для доказательства надежности процесса дезинфекции. Они являются полуколичественными химическими индикаторами, позволяющими оценить содержания действующего вещества в средстве.

3.3. При проведении обработки рекомендуется надевать спецодежду, а также маску, защитные очки и резиновые перчатки, поверх халата - водонепроницаемый фартук.

3.4. Дезинфекцию изделий проводят в эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. ДВУ эндоскопов может проводиться как ручным, так и механизированным способом в автоматизированных установках, предназначенных для обработки эндоскопов, разрешенных к применению в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по использованию установок.

Таблица 2

Режимы обработки рабочим раствором дезинфицирующего средства «Дельсан Стерил концентрат» ручным и механизированным способом

| Вид обрабатываемых изделий | Вид обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура раствора, оС | Концентрация раствора средства (по препарату) | Время выдержки, мин |
| Изделия из стекла, металлов, пластмасс, резин на основе натурального и силиконового каучука, хирургические и стоматологические инструменты, лабораторная посуда | Дезинфекция при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез), грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии | не менее 20 | 5% | 15 минут |
|  |  |  | 10% | 10 минут |
|  |  | 40-45* | 5% | 5 минут |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | Дезинфекция высокого уровня | не менее 20 | 10% | 10 мин |
|  |  | 40-45* | 5% | 5 мин |
| Изделия из стекла, металлов, пластмасс, резин на основе натурального и силиконового каучука, хирургические и стоматологические инструменты, лабораторная посуда, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Стерилизация | не менее 20 | 10% | 240 мин |
|  |  | 40-45* | 5% | 120 мин |
| *начальная температура рабочего раствора в процессе дезинфекционной выдержки не поддерживается |  |  |  |  |

4. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА «ДЕЛЬСАН СТЕРИЛ КОНЦЕНТРАТ» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭНДОСКОПОВ

4.1. Рабочий раствор дезинфицирующего средства «Дельсан Стерил концентрат» применяют для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (пластмассы, металла, резины, стекла), в том числе хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, как ручным, так и механизированным способом, по режимам, представленным в таблице 2.

4.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, а также эндоскопов, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

4.3. Сразу после использования изделия медицинского назначения (до дезинфекции) очищают с их наружной поверхности, удаляя видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток; каналы и полости изделий тщательно промывают водой с помощью шприца или другого приспособления.

Разъемные изделия предварительно разбирают. При выполнении этих манипуляций соблюдают противоэпидемические меры: работу проводят с применением резиновых перчаток и фартука; использованные салфетки, емкости для промывания дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных гепатитах (при туберкулезе - по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим нормативно-методическим документам.

4.4. Для осуществления дезинфекции изделия полностью погружают в рабочий раствор средства, заполняя им с помощью шприца или иного приспособления все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

По окончании дезинфекции изделия отмывают проточной питьевой в течение не менее 10 минут.

4.5. Дезинфекцию гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и методических указаний, действующих на территории Российской Федерации.

4.6. Эндоскопы и инструменты к ним сразу после использования подлежат предварительной очистке, не допуская подсыхания на них загрязнений. Соблюдая противоэпидемические меры, рабочую часть эндоскопа протирают салфеткой, увлажнённой моющим раствором, удаляя видимые загрязнения. Гибкий эндоскоп погружают в моющий раствор, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Жёсткий эндоскоп перед очисткой разбирают на детали, после чего также погружают в раствор моющего средства. Инструменты к эндоскопам после полного погружения в моющий раствор, очищают под поверхностью раствора при помощи салфеток. Каналы инструментов промывают с помощью шприца или иного приспособления.

После окончания предварительной очистки эндоскопы и инструменты к ним промывают водой в соответствии с Инструкцией по применению используемого для очистки средства.

4.7. После окончания дезинфекционной выдержки эндоскопы извлекают из рабочего раствора средства, удаляя его из каналов, и промывают проточной питьевой водой в течение не менее 10 минут.

4.8. Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, слепочные ложки, плевательницы до дезинфекции промывают проточной водой (без применения механических средств) с соблюдением противоэпидемических мер, используя резиновые перчатки, фартук. Затем удаляют остатки воды (в соответствии с технологией, принятой в стоматологической практике). Дезинфицируют путем погружения их в рабочий раствор согласно режимам, приведенным в таблице 2.

По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки, артикуляторы, слепочные ложки, плевательницы промывают проточной водой в течение не менее 10 минут, после чего их подсушивают на воздухе.

5. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА «ДЕЛЬСАН СТЕРИЛ КОНЦЕНТРАТ» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ (ДВУ) ЭНДОСКОПОВ

5.1. Дезинфекцию высокого уровня (ДВУ) эндоскопов, используемых при нестерильных эндоскопических манипуляциях, проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах», МУ 3.5.3420-17 «Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях» и другой действующей нормативной документации, а так же рекомендаций производителей эндоскопического оборудования.

5.1.1. Дезинфекцию высокого уровня жестких и гибких эндоскопов проводят после проведения предварительной и окончательной очистки ручным или механизированным способом по режимам, указанным в таблице 2.

5.2. Очистку проводят любыми зарегистрированными и разрешенными к применению в для этой цели средствами с последующим ополаскиванием от остатков этого средства водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства. С изделий, перед погружением в раствор средства «Дельсан Стерил концентрат», удаляют остатки влаги (высушивают). Отмытые эндоскопы и инструменты к нему переносят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют при помощи шприца или специального устройства.

5.3. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов ручным способом осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. Дезинфекцию высокого уровня механизированным способом проводят согласно инструкциям и рекомендациям производителей моюще-дезинфицирующих машин и производителей эндоскопической техники.

5.4. Дезинфекцию высокого уровня проводят, погружая изделия в раствор средства «Дельсан Стерил концентрат» и обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для этого все каналы принудительно заполняют раствором средства. Дальнейшие процедуры проводят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

5.5. После дезинфекционной выдержки раствор из каналов эндоскопа удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специальным устройством, эндоскопы извлекают из средства и переносят в моечную ванну или в емкость с чистой порцией воды (водопроводной питьевого качества для гастроинтестинальных эндоскопов, стерильной / кипяченной / очищенной на антимикробных фильтрах – для бронхоскопов).

В моечной ванне наружные поверхности гастроинтестинальных эндоскопов ополаскивают проточной водой при помощи душевой насадки  и стерильных салфеток в течение не менее 10 минут; в емкостях – в двух порциях воды по 10 минут в каждой при полном погружении изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1.

Бронхоскопы ополаскивают только в продезинфицированных или стерильных (для стерильной воды) емкостях.

Длительность ополаскивания каналов эндоскопа определяется особенностями конструкции (количество и длина каналов), каждый канал ополаскивается дважды в двух порциях воды, объем прокачанной через канал воды должен быть не менее 90-100 мл.

5.6. Отмытые от остатков средства после ДВУ эндоскопы извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из каналов удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления, поверхности просушивают стерильным материалом.

Для более полного удаления влаги через каналы эндоскопа  пропускают раствор 70% спирта и продувают воздухом.

5.7. Продезинфицированный эндоскоп хранят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу.

6. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСВОРОВ СРЕДСТВА «ДЕЛЬСАН СТЕРИЛ КОНЦЕНТРАТ» ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭНДОСКОПОВ

6.1. Рабочий раствор средства «Дельсан Стерил концентрат» применяют для стерилизации изделий медицинского назначения из металлов, резин, пластмасс, стекла (включая хирургические и стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним), ручным или механизированным способом по режимам, представленным в таблице 2.

6.2. Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению для этой цели средством и ополаскивание от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией или методическими указаниями по применению конкретного средства.

6.3. Стерилизацию изделий медицинского назначения, эндоскопов и инструментов к ним проводят в стерильных емкостях, закрывающихся крышками. Емкости для проведения стерилизации предварительно стерилизуют паровым методом. При проведении стерилизации все манипуляции осуществляют в асептических условиях.

6.4. Изделия, прошедшие предстерилизационную очистку, погружают в средство, заполняя им все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими при погружении несколько рабочих движений для лучшего проникновения средства в труднодоступные участки изделий в области замка. После погружения изделий средство толщина его слоя над изделиями должна быть не менее 1 см.

6.5. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из раствора, удаляя его из каналов и полостей, и ополаскивают, соблюдая правила асептики: используют стерильные емкости со стерильной водой, стерильные инструменты, работу проводят в стерильных перчатках.

Ополаскивание осуществляют последовательно в двух порциях воды не менее 10 минут в каждой, при полном погружении изделий в воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают воду  (не менее 90-100 мл), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

6.6. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления, изделия перекладывают в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

7.1. Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

7.2. Работы со средством необходимо проводить в помещении с приточно-вытяжной  вентиляцией или в хорошо проветриваемом помещении.

7.3. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

7.4. Все работы со средством необходимо проводить в спецодежде, маске, защитных очках и резиновых перчатках, поверх халата - водонепроницаемый фартук.

7.5. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы лицо и руки следует вымыть с мылом.

7.6. Емкости со средством при обработке изделий должны быть закрыты крышкой.

7.7. Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

8. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

8.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно появление признаков раздражения кожи и слизистых оболочек глаз (покраснение, зуд кожи и глаз, слезотечение).

8.2. При попадании средства па кожу смыть его большим количеством воды.

8.3. При попадании средства в глаза промыть их под проточной водой в течение 10-15 минут, а затем закапать 30% раствор сульфацила натрия.

8.4. При появлении признаков раздражении органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой; в последующем назначить полоскание или тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при поражении гортани – режим молчания и питье теплого молока с содой, минеральной воды. При необходимости обратиться к врачу.

8.5. При появлении аллергических реакций обратиться к врачу.

8.6. При попадании средства в желудок, дать выпить пострадавшему 1,5-2 стакана воды с 10-20 измельчёнными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

9.1. Средство «Дельсан Стерил концентрат» выпускается в полимерных флаконах ёмкостью 500, 1000, 5000 мл или в любой другой приемлемой для потребителя таре, по действующей нормативной документации

9.2. Средство можно транспортировать всеми видами транспорта в герметично закрытых оригинальных ёмкостях производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары при температуре от минус 15˚С до плюс 30˚С.

9.3. При транспортировании средства в зимнее время возможно его замерзание. После размораживания потребительские свойства средства сохраняются. В случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать.

9.4. Хранить средство необходимо в герметично закрытых оригинальных емкостях производителя в темном, сухом месте, защищённом от солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов (не менее 1 метра), в не доступном для детей месте, отдельно от лекарственных средств, при температуре от 0˚С до плюс 30˚С.

9.5 При утечке большого количества средство следует засыпать его негорючим сорбирующим материалом (песок, земля и проч.), собрать в емкость для утилизации, остатки смыть водой. Уборку проводить в индивидуальной защитной одежде, сапогах и резиновых перчатках.

10. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

10.1. Дезинфицирующее средство «Дельсан Стерил концентрат» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, показатель концентрации водородных ионов (рН), плотность при 20°С, массовая доля глутарового альдегида.

В таблице 3 представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

Таблица 3

Показатели качества дезинфицирующего средства «Дельсан Стерил концентрат»

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид, цвет, запах | От бесцветного до темно-коричневого цвета со специфическим запахом |
| Показатель концентрации водородных ионов, (рН) средства | 2,5 – 4,0 |
| Плотность при 20ºС, г/см³ | 1,02 ± 0,1 г/см3 |
| Массовая доля глутарового альдегида, % | 21,0±0,5 |

10.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха

Внешний вид и цвет препарата «Дельсан Стерил концентрат» определяют визуально.

Для оценки внешнего вида средства в пробирку из прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.

Запах оценивают органолептически.

10.3. Определение плотности при температуре плюс 20оС

Плотность средства при температуре 20С измеряют с помощью ареометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

10.4. Определение показателя концентрации водородных ионов средства

Показатель концентрации водородных ионов (рН-фактор) измеряют в соответствии с ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».

10.5. Определение массовой доли глутарового альдегида

10.5.1. Оборудование, посуда и реактивы

- весы лабораторные общего класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-2001;

- бюретка типа 1 по ГОСТ 29252-91 вместимостью 25 см3 и ценой деления 0,1 см3;

- колбы конические типа Кн 1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82;

- цилиндр мерный 1-50-2; 1-25-2 по ГОСТ 1770-74

- пипетки 2-1-1-1, 2-1-1-10 по ГОСТ 29227-91;

- кислота соляная, раствор молярной концентрации 0,1 моль/дм3, приготовленный по ГОСТ 25794.1-83;

- бромфеноловый синий индикатор, «ч.д.а.» по ТУ 6-09-1058, 0,1% раствор в 50% водно-спиртовом растворе, приготовленный по ГОСТ 4919.1-77;

- гидроксиламин солянокислый по ГОСТ 5456-65, раствор с массовой долей 7%;

- натрия гидроокись по ГОСТ 4328-77; водный раствор концентрации 0,1 моль/дм3, водный раствор концентрации 0,5 моль/дм3, приготовленные по ГОСТ 25794.1-83;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-90.

10.5.2. Проведение анализа

Навеску средства «Дельсан Стерил концентрат» массой 10-15 г, взвешенную с точностью до 0,0002 г, вносят в коническую колбу вместимостью 250 см³, прибавляют 50 см3 дистиллированной воды и перемешивают. Затем прибавляют 0,2-0,3 см3 (8-10 капель) индикатора бромфенолового синего, а затем по каплям прибавляют раствор соляной кислоты (концентрации 0,1 моль/дм3) до появления зеленого окрашивания. После этого по каплям прибавляют раствор натрия гидроокиси (концентрации 0,1 моль/дм3) до появления синего окрашивания. Затем в колбу вносят 25 см3 7%-ного раствора гидроксиламина солянокислого. Содержимое колбы перемешивают, закрывают пробкой и оставляют на 10 минут при комнатной температуре (раствор приобретает желтую окраску). Далее проводят титрование раствором натрия гидроокиси (концентрации 0,5 моль/дм3) до появления устойчивого зеленого окрашивания.

10.5.3. Обработка результатов анализа

Массовую долю глутарового альдегида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

| X= | V×0,02503×100 |
| --- | --- |
|  | m |

где: 0,02503 -масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия концентрации точно С (NaOH) = 0,5моль/дм³, г;

V -объем раствора гидроокиси натрия концентрации С (NaOH) = 0,5моль/дм³, пошедший на титрование, см3;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 0,1%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 5,0% при доверительной вероятности 0,95.