ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «Неодишер Н» (neodisher N)

фирмы «Химическая фабрика Др. Вайгерт ГмбХ & Ко. КГ » (Chemische Fabrik

DR. WEIGERT GmbH & Co. KG), Германия для предстерилизационной очистки

изделий медицинского назначения механизированным способом

Инструкция разработана ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора).

Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.3., Акулова Н.К.(ИЛЦ ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора).

Инструкция предназначена для профессионального использования персоналом лечебно-профилактических учреждений.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Кислотное средство «Неодишер Н» фирмы «Химическая фабрика Др. Вайгерт ГмбХ & Ко. КГ», Германия представляет собой концентрат в виде прозрачной бесцветной не пенящейся жидкости с характерным запахом. Средство содержит фосфорную кислоту >30%, функциональные компоненты и воду. рН концентрата =0,7; рН 10% (по препарату) водного раствора -1,4.

- Срок годности концентрата средства - 4 года в невскрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения. После вскрытия средство должно быть использовано в течение 12 месяцев. Рабочие растворы средства - однократного применения и не подлежат вторичному использованию.

- Средство в виде концентрата расфасовано в полиэтиленовые емкости объемом: канистра 5,0 л/7,3 кг, канистра 12 кг, канистра 25 кг, бочка 290 кг.

- Рабочие растворы средства обладают моющими, антикоррозионными свойствами, не портят обрабатываемые объекты. Средство хорошо растворимо в воде и может быть использовано в воде любой жесткости. Условия хранения: при температуре от + 30 °С до - 15°С.

- Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок, при нанесении на кожу - к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость относится к 4 классу малотоксичных веществ. При ингаляционном воздействии в виде паров средство относится к 4 классу мало опасных средств, вследствие низкой летучести. Средство характеризуется местно раздражающим действием на кожные покровы, вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз. Средство не обладает сенсибилизирующим эффектом.

Рабочие растворы (0,1%-0,4% по препарату) не вызывают раздражения кожи и оказывает слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз.

1.6.	Средство предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах, имеющих режим дезинфекции и термодезинфекции, предназначенных для предстерилизационной очистки и оборудованных автоматическими дозирующими устройствами для использования моющих и моюще- дезинфицирующих растворов, в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) с целью:

предварительной очистки (кислотной мойки) хирургических инструментов, принадлежностей анестезиологической аппаратуры, лабораторной посуды и изделий из стекла при обработке в режимах от 30°С до 93°С;

нейтрализации остатков щелочных средств  на поверхностях обрабатываемых изделий и объектов.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1. Приготовление 0,2 % - 0,4 % (по препарату) водных растворов средства «Неодишер Н» для очистки и 0,1% - 0,2%(по препарату) водных растворов для нейтрализации осуществляется автоматически с помощью дозирующего оборудования в специальных моющих и моюще-дезинфицирующих машинах.

3.ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

3.1.	Средство « Неодишер Н » применяют в специальных моющих и моюще-дезинфицирующих машинах в диапазоне температур от 30°С до 93°С при экспозиции в соответствии с Инструкцией по эксплуатации соответствующей машины.

Средство «Неодишер Н» используется для предварительной кислотной мойки перед основной мойкой, для предотвращения фиксации органических остатков высокой температурой в щелочной среде на этапе «Мойка». Средство автоматически дозируется на этапе программы «Предварительная мойка». Переключатель дозировки в заливочном отверстии может быть установлен на значения от 2 до 4 (2-4 мл/л).

3.2.	Обрaбaтывaeмыe предметы в моющих и моюще-дезинфицирующих машинах должны быть расположены таким образом, чтобы все поверхности могли омываться водой. Обрабатываемые предметы не должны укладываться вплотную и взаимно перекрываться. Для этой цели используются специальные поддоны, стойки, кассеты и сетчатые корзины, входящие в комплект машины.

Разъемные медицинские металлические инструменты укладывают в корзины в разобранном виде; инструменты, имеющие замковые части помещают в машину раскрытыми.

Пустотелые сосуды (лабораторная посуда и т.п.) должны быть установлены в соответствующие приспособления, отсеки или вставки отверстиями вниз, таким образом, чтобы вода могла беспрепятственно поступать и вытекать через отверстия.

- Программу, необходимую для обработки изделий медицинского назначения и объектов, подлежащих очистке, выбирают, руководствуясь Инструкцией по эксплуатации соответствующей машины.

- Средство «Неодишер Н» используется также для нейтрализации остатков щелочного моющего средства на поверхностях обрабатываемых изделий и объектов. Нейтрализующее средство автоматически дозируется на этапе программы «Ополаскивание». Переключатель дозировки в заливочном отверстии может быть установлен на значения от 1 до 2 (1-2 мл/л).

- Отмыв обрабатываемых изделий и объектов от остаточных количеств средства «Неодишер Н» производится в автоматическом режиме работы машин на этапах ополаскивания. Достаточным для удаления до безопасного уровня остаточных количеств средства является ополаскивание не менее 2 минут.

- Качество предстерилизационной очистки изделий и объектов оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови и фенолфталеиновой пробы - на наличие остаточных количеств щелочных компонентов раствора средства. Постановку амидопириновой и фенолфталеиновой проб осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (№ 28-6/13 от 08.06.82г.).

- Постановку азопирамовой пробы осуществляют согласно изложенной в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88г.)4

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

При выявлении остатков крови или моющего средства (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Все работы со средством проводить в защитной одежде, с защитой кожи рук резиновыми перчатками, глаз – маской или защитными очками.

- Следует избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу, не принимать внутрь.

- Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- При попадании средства на кожу следует смыть его большим количеством воды.

- При попадании средства в глаза следует промыть их под проточной водой в течение 10-15 минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия. Обратиться к врачу.

- При попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Обратиться к врачу.

6.ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «НЕОДИШЕР Н»

6.1. Согласно требованиям, предъявляемым разработчиком, средство «Неодишер Н» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, относительная плотность при 20ºС, способность к пенообразованию, показатель преломления, определение значения показателя Р – кислотного числа и показателя М - общей кислотности.

В табл.1. представлены контролируемые показатели и нормативы по каждому из них.

Физико-химические методы контроля качества средства представлены фирмой-изготовителем «Химическая фабрика Др. Вайгерт ГмбХ & Ко. КГ», Германия и предназначены только для контрольных исследований средства «Неодишер Н».

Таблица 1

Показатели качества средства «Неодишер Н»

| №п/п | Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость | По п. 6.1.1. |
| 2. | Плотность при 20оС, г/см3 | 1,465±0,02 | По п. 6.1.2. |
| 3. | Пенообразование | Отсутствие пены | По п. 6.1.3. |
| 4. | Показатель преломления при 20оС | 1,4045±0,002 | По п. 6.1.4. |
| 5. | Значение показателя Р | -50,7±1,8 | По п. 6.1.5. |
| 6. | Значение показателя М | -25,9±1,2 | По п. 6.1.5. |

6.1.1. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства оценивают визуально. Для этого около 25 см3 средства наливают через воронку В-36-80ХС ГОСТ 25336 в сухую пробирку П2Т-31-115ХС ГОСТ 25336 и рассматривают в проходящем свете. 6.1.2.Определение плотности при 20°С, г/см3.

Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом с помощью ареометра по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

6.1.3.	Определение способности к пенообразованию.

Определение способности к пенообразованию производится путем визуального контроля жидкого средства (или его раствора) на наличие пены после его встряхивания. При тесте на «отсутствие пенообразования» на поверхности жидкости (или в самой жидкости) должна отсутствовать стабильная пена. При малом количестве пены (или при наличии пузырьков воздуха в растворе) проводится дегазация. Для этого проба фильтруется или в течение 5-10 минут обрабатывается ультразвуком. Если при этом пена остается, тест на «отсутствие пенообразования» считается невыполненным. При показателе «пенится»: после встряхивания проба сохраняет стабильную пену. В сомнительных случаях проба сравнивается с эталонным образцом. При оценке способности к пенообразованию температура пробы не учитывается, кроме тех случаев когда этого требует спецификация на данное средство.

6.1.4.	Определение показателя преломления при 20°С, г/см3.

Определение показателя преломления проводят рефрактометрическим методом по ГОСТ 18995.2.-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения показателя преломления», либо в соответствии с Государственной Фармакопеей СССР XI издания (выпуск 1, с. 29).

6.1.5.Определение значения показателей P и M в щелочных моющих средствах (значения показателя P - карбонатной щелочности и показателя M - общей щелочности).

Титрованию подвергается 0,4 г концентрата средства 0,1 N соляной кислотой с применением фенолфталеина и Таширо - индикатора.

6.1.5.1.	Оборудование и реактивы:

- Мерные колбы 1000 мл;

- Аналитические весы 0,1 мг;

- Пипетка 20 мл;

- 1 аппарат для титрования, бюретка 50 мл;

- Колбы Эрленмейера, с широким горлом 250 мл;

- Мерная пипетка 20 мл;

- Соляная кислота НСl 0,1 N;

- Фенолфталеин, 1% раствор в изопропаноле; -Таширо - индикатор.

6.1.5.2.	Выполнение измерений:

6.1.5.2.1.	Определение значения Р (карбонатной щелочности):

20 г исследуемого продукта отмерить в 1000 мл мерной колбе, колбу заполнить водой до метки. Затем 20 мл этого раствора смешать с 2-3 каплями фенолфталеина и титровать 0,1 N соляной кислоты от красного цвета до обесцвечивания. Значение Р -расходуемое количество в мл 0,1 N соляной кислоты при титровании в присутствии фенолфталеина.

6.1.5.2.2.	Определение значения M (общей щелочности):

20 г исследуемого продукта отмерить в 1000 мл мерной колбе, колбу заполнить водой до метки. Затем 20 мл этого раствора смешать с 2-3 каплями Таширо - индикатора и титровать с 0,1 N соляной кислоты от зеленого цвета до обесцвечивания. Значение М - расходуемое количество в мл 0,1 N соляной кислоты при титровании в присутствии Таширо - индикатора.6.1.5.3. Обработка результатов:

Значения М и Р при соблюдении вышеперечисленной последовательности действий получаются исходя из расходуемых количеств мл соляной кислоты. Согласно методике значения М и Р при титровании с сильными кислотами имеют положительный знак.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения ± 4% при доверительном интервале вероятности Р= 0,95.

ЭТИКЕТКА

(тарная)

Средство «Неодишер Н» (neodisher N) предприятие – изготовитель - фирмы «Химическая фабрика Др. Вайгерт ГмбХ & Ко. КГ » (Chemische Fabrik

DR. WEIGERT GmbH & Co. KG), Германия

для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

механизированным способом

Описание: концентрат в виде прозрачной бесцветной не пенящейся жидкости с характерным запахом рН концентрата =0,7; рН 10% (по препарату) водного раствора-1,4.

После вскрытия упаковки средство должно быть использовано в течение 12 месяцев. Рабочие растворы - однократного применения и не подлежат вторичному использованию.

Состав: содержит фосфорную кислоту, функциональные компоненты и воду.

Назначение: для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах с целью предстерилизационной (предварительной) кислотной очистки хирургических инструментов, принадлежностей анестезиологической аппаратуры, лабораторной посуды и изделий из стекла при обработке в режимах от 30°С до 93°С; для нейтрализации остатков щелочных средств на поверхностях обрабатываемых изделий и объектов.

Область применения:   профессиональное использование в лечебно-профилактических учреждениях.

Способ применения: в виде 0,2 % - 0,4 % (по препарату) водных растворов средства для очистки (предварительной кислотной мойки) перед основной мойкой в машинах в диапазоне температур от 30°С до 93 °С при экспозиции в соответствии с Инструкцией по эксплуатации соответствующей машины; в виде 0,1% - 0,2%(по препарату) водных растворов для нейтрализации остатков щелочного моющего средства на поверхностях обрабатываемых изделий и объектов.

Приготовление рабочих растворов средства осуществляется автоматически с помощью дозирующего оборудования в моющих и моюще-дезинфицирующих машинах.

Меры предосторожности и меры первой помощи при случайном отравлении: подробно изложены в Инструкции по применению средства «Неодишер Н» для очистки изделий медицинского назначения механизированным способом.

Условия транспортировки: средство транспортируют всеми видами транспорта в оригинальных упаковках изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

Условия хранения: при температуре от + 30 °С до - 15°С. Дата изготовления, номер партии:

Срок годности средства в упаковке производителя: 4 года при соблюдении условий хранения. Упаковка в полиэтиленовые емкости объемом: канистра 5,0 л/7,3 кг, канистра 12 кг, канистра 25 кг, бочка 290 кг.