ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «ТРИМИЦИД» ООО «Меддезфарм» (Россия) для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства «ТРИМИЦИД» ООО «Меддезфарм» (Россия) для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения

Инструкция разработана в Федеральном государственном учреждении науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» (ФГУН НИИД) Роспотребнадзора

Авторы: Абрамова И.М., Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Цвирова И.М., Белова А.С., Рысина Т.З., Закова И.М.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство «ТРИМИЦИД» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета со специфическим запахом. Содержит 12,0±1,6 % глутарового альдегида   и   16,0±2,0 %   дидецилдиметиламмоний   хлорида   в   качестве действующих веществ, а также функциональные добавки - неионогенные ПАВ, краситель, отдушку и воду; рН=5,4±1,0.

Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя и защите от воздействия прямых солнечных лучей при температуре от 0°С до плюс 35°С составляет 3 года, рабочих растворов - 14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях в темном месте.

1.2.Средство   обладает  вирулицидными   (тестировано   на  вирусе полиомиелита 1 типа), бактерицидными (в том числе туберкулоцидными), фунгицидными и спороцидными свойствами. Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

1.3.Средство по параметрам острой токсичности для теплокровных по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных препаратов, при нанесении на неповрежденную кожу - к 4 классу малоопасных; при введении в брюшную полость средство малотоксично; по степени летучести пары средства относятся к 4 классу малоопасных веществ; средство характеризуется местно-раздражающим действием при нанесении на кожу, при внесении в глаза - вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз; обладает сенсибилизирующим эффектом.

Рабочие растворы средства оказывают местно-раздражающее действие на кожу и вызывают раздражение слизистых оболочек глаз; по степени летучести пары 8 % раствора с начальной температурой 50°С относятся к 3 классу умеренно опасных веществ, а пары остальных рабочих растворов - к 4 классу малоопасных веществ.

ПДКа.в. глутарового альдегида в атмосферном воздухе - 0,03 мг/м3; ПДКв.р.з. глутарового альдегида в воздухе рабочей зоны - 5 мг/м3. ПДКв.р.з. дидецилдиметиламмоний хлорида в воздухе рабочей зоны —1,0 мг/м3.

1.4. Средство предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

•для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе хирургических   и   стоматологических   инструментов,   жестких   и   гибких эндоскопов, инструментов к ним при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях;

для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;

для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе
хирургических   и   стоматологических   инструментов,   жестких   и   гибких эндоскопов, инструментов к ним.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1.Рабочие растворы средства готовят в пластмассовых, эмалированных (без  повреждения  эмали)  емкостях  путем  добавления  соответствующих количеств средства к питьевой воде (табл. 1).

2.2.При приготовлении рабочих растворов комнатной температуры используют воду комнатной (не ниже плюс 20°С) температуры. Рабочие 4 %,    5 % и 8 % растворы с начальной температурой плюс 51±1°С, предназначенные для ДВУ эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения, готовят непосредственно перед применением: к воде, нагретой до температуры плюс 55°С, добавляют средство, имеющее комнатную температуру (не менее плюс 20°С), и быстро перемешивают.

Таблица 1Ингредиенты для приготовления рабочих растворов средства

| Концентрация (%) раствора по | Количество ингредиентов (мл) для приготовления рабочего раствора объемом |
| --- | --- |
| препарату | ГА | ЧАС | 1л | 10л |
|  |  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,5 | 0,06 | 0,08 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1,0 | 0,12 | 0,16 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 1,5 | 0,18 | 0,24 | 15 | 985 | 150 | 9850 |
| 2,0 | 0,24 | 0,32 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 4,0 | 0,48 | 0,64 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 0,60 | 0,80 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 8,0 | 0,96 | 1,28 | 80 | 920 | 800 | 9200 |
| 10,0 | 1,20 | 1,60 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |
| 15,0 | 1,80 | 2,40 | 150 | 850 | 1500 | 8500 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ТРИМИЦИД»

3.1.Средство применяют для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним),а также для ДВУ эндоскопов.4

Примечание. Средство применяют для дезинфекции (в том числе ДВУ) и стерилизации тех эндоскопов, производитель которых допускает обработку средствами, содержащими глутаровый альдегид.

3.2.Сразу после использования изделий медицинского назначения (до дезинфекции раствором средства) с их наружной поверхности удаляют видимые загрязнения с помощью тканевых салфеток; каналы и полости изделий тщательно промывают водой с помощью шприца или другого приспособления. Разъемные изделия предварительно разбирают. При выполнении этих манипуляций соблюдают противоэпидемические меры: работу проводят с применением резиновых перчаток и фартука; использованные салфетки, смывные воды и емкости для промывания дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных гепатитах (при туберкулезе — по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим инструктивно-методическим документам.

- Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к  применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством и ополаскивают от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

- Дезинфекцию и стерилизацию эндоскопов и инструментов к ним, в том числе ДВУ эндоскопов, а также очистку этих изделий (предварительную, окончательную или предстерилизационную) перед указанными процессами обработки проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

3.5.Дезинфекцию  и  стерилизацию  изделий,  в  том  числе  ДВУ эндоскопов,   осуществляют  в  пластмассовых  или  эмалированных  (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

При стерилизации используют стерильные емкости, которые предварительно стерилизуют паровым методом.

3.6.С изделий, подвергнутых соответствующей очистке согласно п.п.

3.2., 3.3. и 3.4., перед погружением в раствор средства удаляют остатки влаги (высушивают).

Для осуществления дезинфекции или стерилизации изделия полностью погружают в раствор средства, заполняя им все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

  - Дезинфекцию изделий при различных инфекциях, ДВУ эндоскопов,а также стерилизацию изделий проводят при температуре  воздуха в помещении не менее плюс 20°С по режимам, указанным в табл. 2.

  - Таблица 2Режимы дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения растворами средства «ТРИМИЦИД»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид обработки и показания к применению | Режимы обработки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация раствора (по препарату), % | Температура раствора, °С | Время выдержки, мин |
| Изделия из резин, пластмасс, стекла и металлов, включая хирургические и стоматологические инструменты | Дезинфекция при вирусных и бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях, кандидозах | 0,5 | Не менее 20 | 60 |
|  |  | 1,0 |  | 30 |
|  |  | 1,5 |  | 15 |
|  |  | 2,0 |  | 15 |
|  | Дезинфекция при вирусных и бактериальных (включая туберкулез) инфекциях, кандидозах и дерматофитиях | 1,0 |  | 60 |
|  |  | 1,5 |  | 30 |
|  |  | 2,0 |  | 15 |
| Эндоскопы, инструменты к эндоскопам (после применения у инфекционных больных) | Дезинфекция при вирусных и бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях, кандидозах | 1,5 | Не менее 20 | 15 |
|  | Дезинфекция при вирусных и бактериальных (включая туберкулез) инфекциях, кандидозах | 1,5 | Не менее 20 | 30 |
|  |  | 2,0 |  | 15 |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | Дезинфекция высокого уровня | 10,0 | Не менее 20 | 5 |
|  |  | 4,0 | 51±1* | 5 |
| Изделия из резин, пластмасс, стекла и металлов, включая хирургические и стоматологические (кроме боров) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Стерилизация | 15,0 | Не менее 20 | 480 (8 часов) |
|  |  | 10,0 |  | 960 (16 часов) |
|  |  | 4,0 | 51±1* | 180 (3 часа) |
|  |  | 5,0 |  | 120 (2 часа) |
|  |  | 8,0 |  | 60 (1 час) |

Примечание*. Для ДВУ эндоскопов и стерилизации изделий используют не менее 2л рабочего раствора, в который, с целью обеспечения начальной температуры 51±1°С, изделия должны быть погружены сразу же после приготовления раствора при соотношении его объема к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 5:1. Начальная температура рабочего раствора 51±1°С в процессе ДВУ и стерилизации не поддерживается.

3.8.	Для дезинфекции изделий медицинского назначения, а также для ДВУ эндоскопов и стерилизации изделий, прошедших соответствующую очистку согласно п.п. 3.2., 3.3. и 3.4. данной инструкции и освобожденных от остатков воды (высушенных) после этого, растворы комнатной температуры (не менее 20°С) можно использовать многократно, если их внешний вид не изменился, но не более чем в течение 14 суток. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение и т.п.) раствор необходимо заменить.

Рабочие растворы с начальной температурой 51±1°С для ДВУ эндоскопов и стерилизации изделий применяют однократно.

3.9.Дезинфекцию жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним после их применения у инфекционных больных можно проводить по режимам дезинфекции при соответствующей инфекции, указанным в табл. 2.

3.10.После    окончания    дезинфекционной    выдержки    изделия медицинского назначения извлекают из раствора средства и отмывают от его остатков проточной питьевой водой: изделия из резин и пластмасс — 10 мин, изделия из стекла и металлов - 5 мин.

Изделия высушивают с помощью чистых тканевых салфеток и хранят в медицинском шкафу.

При отмыве эндоскопов после ДВУ целесообразно использовать стерильную воду (в случае ее отсутствия допускается использование прокипяченной питьевой воды). При этом отмыв осуществляют аналогично отмыву изделий после стерилизации согласно п. 3.11. данной инструкции.

3.11. При проведении стерилизации изделий все манипуляции проводят в асептических условиях.

После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства и отмывают от его остатков, соблюдая правила асептики: используют стерильные емкости со стерильной водой и стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками.

При отмывании изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1. Изделия отмывают последовательно в двух водах по 10 мин в каждой. Через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 5 мин в каждой емкости, не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

3.12 Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду  с   помощью  стерильного  шприца  или  иного  приспособления  и перекладывают   изделия   в   стерильную   стерилизационную    коробку, выложенную стерильной тканью.

Срок хранения простерилизованных изделий - не более трех суток.

Простерилизованные эндоскопы и инструменты к ним хранят с учетом рекомендаций производителей этих изделий, обеспечивая условия, исключающие вторичную контаминацию изделий микроорганизмами.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1.Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2.Не  допускать  к  работе  со  средством  лиц  с  повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

- Работы со средством необходимо проводить в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией (в вытяжном шкафу) или в хорошо проветриваемом помещении.

- При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

- Емкости со средством при обработке изделий должны быть закрыты крышками.

- Средство необходимо хранить в помещении в закрытых упаковках
предприятия-изготовителя, отдельно от лекарственных препаратов в местах,
недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- В случае попадания средства в глаза необходимо немедленно их промыть под струёй воды в течение 15-20 минут, закапать 30 % раствор сульфацила натрия и обратиться к врачу.

- В случае попадания средства в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Желудок не промывать! Рвоту не вызывать!

- В случае попадания средства на кожу необходимо смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

- В случае разлива средства в ЛПУ его следует адсорбировать негорючим удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, силикагель) или ветошью, собрать в емкости и направить на утилизацию.

5.5.В случае аварийной ситуации уборку разлившегося средства необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: для кожи рук – резиновые перчатки, для глаз - защитные очки, для органов дыхания – универсальные респираторы РУ-60М, РПГ-67 с патроном марки А.

6. УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1.Средство «ТРИМИЦИД» должно быть упаковано в оригинальную тару предприятия-изготовителя: в полиэтиленовые бутыли вместимостью 0,5 л, 1 л и 2 л; в полиэтиленовые канистры вместимостью 3 л и 5 л.

6.2.Транспортирование   средства   осуществляют   любым   видом транспорта   в   оригинальных   упаковках   предприятия-изготовителя   в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

- Средство следует хранить в невскрытой упаковке предприятия- изготовителя в темном, сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре от 0°С до плюс 35°С.

- Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде, не смешивая с другими дезинфицирующими средствами.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

СРЕДСТВА «ТРИМИЦИД»

7.1. Средство контролируют по показателям, приведенным в табл.3.Нормируемые показатели средства «ТРИМИЦИД»

| Таблица 3№ | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах | Прозрачная жидкость зеленого цвета со специфическим запахом |
| 2 | Плотность при 20°С, г/см3 | 0,996 ± 0,034 |
| 3 | Показатель активности водородных ионов средства, ед. рН | 5,4 ±1,0 |
| 4 | Показатель активности водородных ионов 1% водного (вода питьевая) раствора средства, ед. рН | 7,0 ±1,2 |
| 5 | Массовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида, % | 16,0 ±2,0 |
| 6 | Массовая доля глутарового альдегида, % | 12,0 ±1,6 |

7.2.Внешний вид определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0-78.

Запах определяют органолептически.

7.3.Определение   плотности   проводят   по   ГОСТ    18995.1-73 гравиметрическим методом.

7.4.Измерение показателя активности водородных ионов (рН) проводят по ГОСТ Р 50550-93 потенциометрическим методом.

7.5.Определение массовой доли дидецилдиметиламмоний хлорида.

7.5.1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200г.

Бюретка вместимостью 25 мл.

Колбы мерные.

Пипетки.

Цилиндры.

Хлороформ.

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, раствор с массовой долей 0,1 %.

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ГСО 8049-94,

ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533; 0,003М - 0,005М водный раствор.

Натрий сернокислый.

Натрий углекислый.

Вода дистиллированная.9

7.5.2.	Подготовка к анализу.

Приготовление водного раствора додецилсульфата натрия:

0,0035М - содержимое ампулы ГСО 8049 массой 1,0 г растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3 с доведением воды до метки;

0,004М — 0.250 г додецилсульфата натрия (с содержанием основного вещества 92,8%) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 200 см3 с доведением воды до метки.

Приготовление буферного раствора (рН=11): 50 г натрия сернокислого и 3,5г натрия углекислого растворяют в 500 см3 воды.

7.5.3.	Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства 2,2 - 2,6 г, взятую с точностью до 0.0002г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 200 см3, доводят водой до метки и перемешивают - раствор 1.

Раствор 1 в количестве 5 см3 вносят в цилиндр с притертой пробкой или мерную колбу вместимостью 100 см3, прибавляют 20 см3 хлороформа, 30 см3 буферного раствора и 4-8 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и перешивают. Титруют раствором натрия додецилсульфата до появления фиолетового окрашивания в верхнем слое (при титровании пробу интенсивно перемешивают - встряхивают; окрашивание удобно наблюдать на фоне белой поверхности или лампы).

7.5.4.	Обработка результатов.

Массовую долю дидецилдиметиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,001448 •V• 100
X =	• 100 ,    где

m • а

0,001448 - масса дидецилдиметиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно

с (C12H25SO4Na)=0,004 М(моль/ дм3) г;

V - объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г;

а - объем раствора 1, взятый для анализа, см3.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата измерений не должна превышать ±8,0 % при доверительной вероятности Р=0,95.

7.6. Определение массовой доли глутарового альдегида.

7.6.1Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г;

Колбы конические.

Бюретка вместимостью 10 см3.

Пипетка.

Цилиндр

Бромфеноловый синий, раствор с массовой долей 0,1 %.

Гидроксиламин солянокислый, раствор с массовой долей 7 %.

Кислота соляная, раствор молярной концентрации с(НС1)=0,1 моль/дм3.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, раствор молярной концентрации c(NaOH)=0,l моль/дм3 и раствор молярной концентрации

с(NаОН)=0,5 моль/дм3.

Вода дистиллированная.

7.6.2.Проведение анализа.

Навеску средства 1,2-1,8 г, взятую с точностью до 0,0002 г, вносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 50 см3 дистиллиро-ванной воды и 0,2 см3 раствора индикатора бромфенолового синего, а затем раствор кислоты соляной до появления зеленого окрашивания. После этого по каплям прибавляют раствор натрия гидроокиси молярной концентрации 0,1 моль/дм3 до появления голубого окрашивания. Далее в колбу вносят 25 см3 раствора гидроксиламина солянокислого, закрывают пробкой и оставляют на 10 мин при комнатной температуре (раствор приобретает желтую окраску). Проводят титрование раствором гидроокиси натрия молярной концентрации 0,5 моль/дм3 до появления устойчивого голубого окрашивания.

7.6.3.	Обработка результатов.

Массовую долю глутарового альдегида (У) в % вычисляют по формуле:

V • 0,02503
у =	• 100,    где

m

V - объем раствора гидроокиси натрия, концентрации точно c(NaOH)=0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование пробы, см3;

0,02503 - масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия, концентрации точно c(NaOH)=0,5 моль/дм3;

m - масса анализируемой пробы, г.

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За результат анализа принимают среднее арифметическое

двух определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5 %. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата измерений не должна превышать ±10,0 % при доверительной вероятности Р=0,95.