ИНСТРУКЦИЯ №  081-и/11.08

по применению дезинфицирующего средства

«Тримицид-авто»

(ООО «Меддезфарм», Россия)

для дезинфекции высокого уровня эндоскопов

и стерилизации ИМН

2008 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 081-и/11.08

по применению средства дезинфицирующего «Тримицид-авто»

(ООО «Меддезфарм», Россия)

для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения

Инструкция разработана в ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росмедтехнологий», ООО «Меддезфарм».

Авторы: Афиногенова А.Г., Богданова Т.Я., Афиногенов Г.Е. (РНИИТО); Гвоздева А.В., Закова И.М. (ООО «Меддезфарм»).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1  Средство «Тримицид-авто» представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета со специфическим запахом. Средство содержит 14% глутарового альдегида (ГА) и 0,64% дидецилдиметиламмония хлорида (ЧАС) в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки, краситель, отдушку и воду.

Водородный показатель средства - 4,2 ед. рН.

Срок годности средства составляет 3 года при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от 0°С до плюс 35°С. Средство сохраняет свои свойства после кратковременного замерзания и последующего оттаивания. Срок хранения рабочих растворов составляет 14 суток в закрытых емкостях в темном месте.

Средство выпускается в полимерных флаконах емкостью 1 дм3 или канистрах емкостью 2 дм3, 2,5 дм3, 3 дм3, 4 дм3, 4,5 дм3, 5 дм3, 10 дм3, 20 дм3 по действующей нормативной документации, обеспечивающих сохранность средства в течение всего срока годности.

1.2  Средство «Тримицид-авто» обладает антимикробной активностью в отношении различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, возбудителей туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусов (острые респираторные вирусные  инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус, вирус гриппа, парагриппа и «птичьего гриппа»), грибов рода Кандида и Трихофитон (дерматофитий), а также спороцидной активностью.

Средство не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, не вызывает помутнения оптики и разрушения клеевых соединений.

Рабочие растворы негорючи, пожаро - и взрывобезопасны, экологически безвредны. Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в сильно разбавленном виде, не смешивая с другими дезинфицирующими средствами.

1.3  Средство «Тримицид-авто» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на неповрежденную кожу и по степени летучести паров средства – к 4 классу малоопасных соединений; при введении в брюшную полость средство относится к 4 классу мало токсичных веществ. Средство характеризуется выраженным местно-раздражающим действием при нанесении на кожу и при внесении в глаза; обладает слабым сенсибилизирующим эффектом; не обладает кожно-резорбтивной активностью.

Рабочие растворы средства оказывают слабое местно-раздражающее действие на кожу и вызывают умеренное раздражение слизистых оболочек глаз; по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относятся к 4 классу малоопасных веществ.

ПДК глутарового альдегида в воздухе рабочей зоны – 5 мг/м3.

ПДК дидецилдиметиламмония хлорида в воздухе рабочей зоны – 1,0 мг/м3.

1.4  Средство «Тримицид-авто» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях:

• для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов;

• для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов (в т.ч. наконечников с подвижными частями), жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1  Рабочие растворы средства готовят в пластмассовых, эмалированных (без повреждения  эмали)  емкостях  путем  добавления  соответствующих количеств средства к питьевой воде (табл. 1).

2.2  При приготовлении рабочих растворов комнатной температуры используют воду комнатной (не ниже плюс 20°С) температуры. Рабочие растворы средства с начальной температурой плюс 51±1°С готовят непосредственно перед применением: к воде с температурой не ниже плюс 50°С *, добавляют средство, имеющее комнатную температуру, и перемешивают.

Таблица 1

Ингредиенты для приготовления рабочих растворов средства «Тримицид-авто»

| Концентрация раствора, % |  |  | Количество ингредиентов (мл) для приготовления растворов объемом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по средству | по ГА | по ЧАС | 1л |  | 10л |  |
|  |  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 5,0 | 0,70 | 0,032 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 10,0 | 1,40 | 0,064 | 100 | 900 | 1000 | 9000 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ТРИМИЦИД-АВТО» для дезинфекции высокого уровня /ДВУ/ эндоскопов и стерилизации ИМН

3.1 Средство применяют для ДВУ эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, металлов (включая хирургические и стоматологические инструменты (в т.ч. наконечники с подвижными частями), жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к  ним).

3.2 Стерилизации средством «Тримицид-авто» подвергают только чистые изделия медицинского назначения (в т.ч. хирургические, стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам). Перед стерилизацией изделий проводят их предварительную и окончательную (или предстерилизационную) очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством (в том числе средством «Тримицин-ЭМ» производства ООО «Меддезфарм»). Отмывку от   остатков  средства для предстерилизационной очистки проводят питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства, остатки влаги удаляют (высушивают).

Примечание: * - не требуется искусственное нагревание воды; для приготовления рабочих растворов средства используется водопроводная горячая вода, соответствующая требованиям СНиП 2.04.01-85.

3.3  Изделия медицинского назначения (подготовленные согласно п.3.2) полностью погружают в емкость с раствором «Тримицид-авто», заполняя им с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) каналы и полости изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для улучшения проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Стерилизацию осуществляют в стерильных пластмассовых  или  эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1см.

3.4  После стерилизации изделия отмывают в воде от остатков средства, соблюдая правила асептики – используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками. При отмывке изделий после стерилизации используют только стерильную воду.

При отмывке необходимо следовать следующим рекомендациям:

- изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах;

- изделия из металлов и стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 3-5 мин в каждой емкости;

- - использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

3.5  Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Срок хранения стерильных изделий – не более 3 (трех) суток.

3.6 Стерилизацию изделий медицинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов, инструментов к эндоскопам проводят по режимам, указанным в таблице 2.

3.7  Дезинфекцию высокого уровня (ДВУ) и стерилизацию эндоскопов, а также очистку этих изделий (предварительную, окончательную или предстерилизационную) проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним».

Средство «Тримицид-авто» используют для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает применение для этих целей средств на основе глутарового альдегида и четвертично-аммониевых соединений.

- 3.8  Перед ДВУ и стерилизацией эндоскопов проводят их предварительную и окончательную (или предстерилизационную) очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством (в том числе средством «Тримицин-ЭМ» производства ООО «Меддезфарм»).  Отмывку от остатков средства для предстерилизационной очистки  проводят питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства. Эндоскопы, перед погружением в средство для дезинфекции высокого уровня или стерилизации,  переносят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют аспирацией воздуха при помощи шприца или специального устройства.

3.9  Дезинфекцию высокого уровня или стерилизацию эндоскопов проводят, погружая изделия в раствор средства «Тримицид-авто» и обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для этого все каналы принудительно заполняют раствором средства. Дальнейшие процедуры проводят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

3.10  После дезинфекционной или стерилизационной выдержки раствор из каналов эндоскопа удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специальным устройством.

3.11  После ДВУ или стерилизации эндоскопы отмывают в воде от остатков средства. При отмывке эндоскопов после стерилизации используют стерильную воду. При отмывке эндоскопов после ДВУ допускается использование прокипяченной питьевой воды, отвечающей требованиям действующих санитарных правил.

Бронхоскопы и цистоскопы промывают дистиллированной водой, отвечающей требованиям соответствующей фармакопейной статьи, а гастродуаденоскопы, колоноскопы и ректоскопы промывают питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил.

3.12  После ДВУ или стерилизации эндоскопы отмывают водой от остатков средства, соблюдая правила асептики – используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками.

При отмывке необходимо следовать следующим рекомендациям:

- эндоскопы и инструменты к ним должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах;

- изделия из металлов и стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин, гибкие эндоскопы – 15 минут.

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 3-5 мин в каждой емкости;

- - при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

3.13  Отмытые от остатков средства стерильные эндоскопы извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления (через каналы эндоскопа для полного удаления влаги по возможности пропускают раствор 70% изопропилового спирта) и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Эндоскопы после ДВУ или стерилизации хранят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу.

Срок хранения стерильных изделий – не более трех суток. По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения дезинфекции высоко уровня.

- 3.14 Аналогично дезинфекция высокого уровня и стерилизация эндоскопов (отечественного и импортного производства) могут проводиться в автоматизированных установках, предназначенных для обработки эндоскопов механизированным способом и разрешенных к применению в Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по использованию установок.

3.15 Рабочие растворы средства для ДВУ эндоскопов и стерилизации ИМН ручным или механизированным способом при комнатной температуре рабочего раствора можно применять многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

Рабочие растворы с начальной температурой 51±1°С для ДВУ эндоскопов и стерилизации изделий применяют однократно.

3.16  ДВУ и стерилизацию жестких и гибких эндоскопов проводят по режимам, указанным в таблице 3.

Таблица 2

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения растворами средства

«Тримицид-авто»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация раствора (по средству), % | Температура раствора, °С | Время выдержки, мин. |
| Изделия из резин, пластмасс, стекла и металлов, включая хирургические и стоматологические инструменты, в т.ч. наконечники с подвижными частями, инструменты к эндоскопам | Стерилизация | 5,0 | Не менее 20 | 120 |
|  |  | 10,0 |  | 60 |
|  |  | 5,0 | 51±1* | 60 |
|  |  | 10,0 |  | 30 |

Примечание. * для стерилизации изделий используют не менее 2 л рабочего раствора, в который, с целью обеспечения начальной температуры 51±1°С, изделия должны быть погружены сразу же после приготовления раствора. Начальная температура рабочего раствора 51±1°С в процессе стерилизации не поддерживается.

Таблица 3

Режимы ДВУ и стерилизации эндоскопов растворами средства

«Тримицид-авто»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид обработки | Режимы обработки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация раствора (по средству), % | Температура раствора, °С | Время выдержки, мин. |
| Жесткие и гибкие эндоскопы | Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) | 5,0 | Не менее 20 | 15 |
|  |  | 10,0 |  | 5 |
|  | Стерилизация | 5,0 | Не менее 20 | 120 |
|  |  | 10,0 |  | 60 |
|  |  | 5,0 | 51±1* | 60 |
|  |  | 10,0 |  | 30 |

Примечание. * для стерилизации эндоскопов используют не менее 2 л рабочего раствора, в который, с целью обеспечения начальной температуры 51±1°С, эндоскопы должны быть погружены сразу же после приготовления раствора. Начальная температура рабочего раствора 51±1°С в процессе стерилизации не поддерживается.

. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1   Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2  Не  допускать  к  работе  со  средством  лиц  с  повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

4.3  Работы со средством необходимо проводить в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией или в хорошо проветриваемом помещении.

4.4   При всех работах следует избегать попадания средства и его рабочих растворов в глаза и на кожу.

4.5    Емкости с растворами средства при обработке изделий должны быть закрыты крышками.

4.6 Средство необходимо хранить в помещении в закрытых упаковках предприятия-изготовителя, отдельно от лекарственных препаратов, в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1  В случае попадания средства в глаза необходимо немедленно их промыть под струёй воды в течение 15-20 минут, закапать 30 % раствор сульфацила натрия и обратиться к врачу.

5.2  В случае попадания средства в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Желудок не промывать! Рвоту не вызывать!

5.3  В случае попадания средства на кожу необходимо смыть его большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

5.4 В случае разлива средства в ЛПУ его следует адсорбировать негорючим удерживающим жидкость веществом (песок, опилки, силикагель) или ветошью, собрать в емкости и направить на утилизацию.

5.5  В случае аварийной ситуации уборку разлившегося средства необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: для кожи рук – резиновые перчатки, для глаз – защитные очки, для органов дыхания – универсальные респираторы РУ-60М, РПГ-67 с патроном марки А.

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

6.1  Средство выпускается в полимерных флаконах емкостью 1 дм3 или канистрах емкостью 2 дм3, 2,5 дм3, 3 дм3, 4 дм3,   4,5 дм3,  5 дм3, 10 дм3, 20 дм3 по действующей нормативной документации, обеспечивающих сохранность средства в течение всего срока годности.

6.2  Транспортирование   средства   осуществляют   любым   видом транспорта   в   оригинальных   упаковках   предприятия-изготовителя   в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

6.3 Средство следует хранить в невскрытой упаковке предприятия-изготовителя в темном, сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, при температуре от 0°С до плюс 35°С. Средство сохраняет свои свойства после замораживания и последующего размораживания.

6.4 Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в сильно разбавленном виде, не смешивая с другими дезинфицирующими средствами.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА.

7.1 Средство «Тримицид-авто» контролируют по нормам и показателям таблицы 4.

Методы анализа предоставлены фирмой-производителем.

Таблица 4

Нормы контроля средства «Тримицид-авто»

| № | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид и запах | Прозрачная жидкость зеленого цвета со специфическим запахом |
| 2 | Показатель активности водородных ионов средства при 20ºС, ед. рН | 4,2 ± 1,0 |
| 3 | Массовая доля глутарового альдегида, % | 14,0 ± 1,2 |
| 4 | Массовая доля дидецилдиметиламмония хлорида, % | 0,64 ± 0,08 |

7.2 Оценка внешнего вида, запаха.

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного прозрачного стекла наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете. Запах оценивают органолептически.

7.3 Определение показателя активности водородных ионов.

Определение проводят потенциометрическим методом по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателей активности водородных ионов (рН)».

7.4 Определение массовой доли глутарового альдегида.

7.4.1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба Кн 1-250-29/32 ТХС по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Бюретка  1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 2925-91.

Цилиндр 1-50 или 3-50, пипетки по ГОСТ 1770-74.

Бромфеноловый синий по ТУ 6-09-1058-76, раствор с массовой долей 0,1%.

Гидроксиламин солянокислый по ГОСТ 5456-79, раствор с массовой долей 7%.

Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, раствор молярной концентрации с(НС1) = 0,1 моль/дм3.

Натрия гидроокисьпо ГОСТ 4328-77, раствор молярной концентрации c (NaOH) = 0,l моль/дм3 и раствор молярной концентрации с (NаОН) = 0,5 моль/дм3.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.4.2. Проведение анализа.

Навеску средства 0,8-1,2 г, взятую с точностью до 0,0002 г, вносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют 50 см3 дистиллированной воды и 0,2 см3 раствора индикатора бромфенолового синего, а затем раствор кислоты соляной до появления зеленого окрашивания. После этого по каплям прибавляют раствор натрия гидроокиси молярной концентрации 0,1 моль/дм3 до появления голубого окрашивания. Далее в колбу вносят 25 см3 раствора гидроксиламина солянокислого, закрывают пробкой и оставляют на 10 мин при комнатной температуре (раствор приобретает желтую окраску). Проводят титрование раствором гидроокиси натрия молярной концентрации 0,5 моль/дм3 до появления устойчивого голубого окрашивания.

7.4.3. Обработка результатов.

Массовую долю глутарового альдегида (Y) в % вычисляют по формуле:

Y=0.02503⋅Vm⋅100

где

0,02503 - масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора гидроокиси натрия, концентрации точно c (NaOH) = 0,5 моль/дм3, г/см3;

V - объем раствора гидроокиси натрия, концентрации точно c (NaOH) = 0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование пробы, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5% массовых при доверительной вероятности Р = 0,95.

7.5 Определение массовой доли дидецилдиметиламмония хлорида.

7.5.1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Колба Кн 1-250-29/32ТХС по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Бюретка  1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Цилиндр 1-50 или 3-50, пипетки по ГОСТ 1770-74.

Натрия додецилсульфат, ГСО 8049-94, ТУ 6-09-64-75 или Merck 12533, 0,003М - 0,005М водный раствор.

Натрия сульфат десятиводный по ГОСТ 4171-76.

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, раствор с массовой долей 0,1%.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Натрий сернокислый по ГОСТ 4166-76.

Натрий углекислый  по ГОСТ 83-79.

Вода деминерализованная или дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.5.2. Подготовка к анализу.

7.5.2.1. Приготовление водного раствора додецилсульфата натрия:

а) 0,0035М – содержимое ампулы ГСО 8049-94 массой 1,0 г растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3 с доведением воды до метки;

б) 0,004 М – 0.250 г додецилсульфата натрия (с содержанием основного вещества 92,8%) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 200 см3 с доведением воды до метки.

7.5.2.2. Приготовление буферного раствора (рН=11): 50 г натрия сернокислого и 3,5г натрия углекислого растворяют в 500 см3 воды.

7.5.3. Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства 1,0 - 1,4 г, взятую с точностью до 0.0002 г, вносят в цилиндр с притертой пробкой или мерную колбу вместимостью 100 см3, прибавляют 20 см3 хлороформа, 30 см3 буферного раствора и 4-8 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и перемешивают. Титруют раствором натрия додецилсульфата до появления фиолетового окрашивания в верхнем слое (при титровании пробу интенсивно перемешивают – встряхивают; окрашивание удобно наблюдать на фоне белой поверхности или лампы).

7.5.4. Обработка результатов.

Массовую долю дидецилдиметиламмония хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле:

X=0.001448⋅Vm⋅100

где

0,001448 - масса дидецилдиметиламмония хлорида, соответствующая 1 см3 раствора

додецилсульфата натрия концентрации точно с (C12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, г/см3;

V - объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см3;

m - масса анализируемой пробы, г.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,04% при доверительной вероятности Р=0,95.