ИНСТРУКЦИЯ № 3/08

по применению дезинфицирующего средства «Фавосепт ® концентрат»

производства фирмы «Фаводент Карл Хубер ГмбХ», Германия

Москва, 2008 г.

###### ИНСТРУКЦИЯ №

по применению дезинфицирующего средства «Фавосепт® концентрат»

производства фирмы «Фаводент Карл Хубер ГмбХ», Германия

Инструкция разработана в ФГУН НИИД Роспотребнадзора

Авторы: Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Федорова Л.С., Абрамова И.М., Дьяков В.В.,  Рысина Т.З., Белова А.С., Новикова Э.А.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета со специфическим запахом. В качестве действующих веществ средство содержит 9,9% бис-(3-аминопропил) додециламина (амин) и 8,4% дидецилметилполиэтоксиаммония пропионата (ЧАС). Кроме того, в состав средства входят вспомогательные  компоненты; рН средства - 9,7.

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 1 л и полиэтиленовых канистрах емкостью 5 и 10 л. Срок годности средства при хранении в невскрытой упаковке производителя  3 года,  рабочих растворов 14 суток

1.2. Средство  обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (включая вирусы парентеральных гепатитов, ВИЧ, «атипичной пневмонии» (SARS) и др.), грибов (возбудителей кандидозов и дерматофитий).

1.3. Средство по параметрам острой токсичности согласно ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ и к 4 классу мало опасных веществ – при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) умеренно опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности); оказывает местно-раздражающее действие  при однократном воздействии на кожу и  выраженное на слизистые оболочки глаз; обладает сенсибилизирующим действием.

Рабочие концентрации от 0,25 до 0,5% при однократных и многократных повторных аппликациях не оказывают местно-раздражающего действия, 1,0% рабочий раствор и выше  при однократном воздействии вызывают местно-раздражающее действие (порог раздражающего действия на кожу находится на уровне 1,0% раствора, а при внесении в глаза - 0,25% раствор). Рабочие растворы в виде аэрозоля опасны и вызывают раздражение верхних органов дыхания.

ПДКв.р.з. N,N-бис-(3-аминопропил)-додециламина и дидецилметил-поли(оксиэтил)аммоний пропионата - 1 мг/м3 (аэрозоль + пары с пометкой "защита кожи и глаз).

1.4. Средство «Фавосепт® концентрат» предназначено:

-  для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, транспорта для перевозки пищевых продуктов,  санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, инструментов (парикмахерских и косметических) на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани, общественные туалеты), в учреждениях культуры, отдыха, спорта (спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, бассейны, кинотеатры, офисы и др.), учреждениях социального обеспечения, детских, пенитенциарных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли.

-  в лечебно-профилактических учреждениях, акушерских стационарах, клинических, микробиологических и др. лабораториях, стоматологических кабинетах, инфекционных очагах для:

( дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях;

( обеззараживания стоматологических оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок; слепочных ложек при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы) инфекциях;

( дезинфекции на санитарном транспорте;

( проведения генеральных уборок;

( дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов  ручным способом;

( дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов) очисткой, жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом;

( для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, механизированным способом в ультразвуковых установках:

- хирургических инструментов в установках «Кристалл-5» и «УЗО5-01-«МЕДЭЛ»;

- стоматологических инструментов (кроме щипцов и зеркал с амальгамой) в установках «Кристалл-5,  «УЗО3-01-«МЕДЭЛ» и «УЗО5-01-МЕДЭЛ»;

- вращающихся стоматологических инструментов в установках «Ультраэст» и «УЗВ-1/100-ТН-«РЭЛТЕК».

# 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства  к питьевой воде комнатной температуры.

Таблица 1 – Приготовление рабочих растворов

| Концентрация раствора (%) по | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления: |
| --- | --- |
| препарату | амину | ЧАС | 1 л рабочего раствора | 5 л рабочего раствора |
|  |  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,25 | 0,025 | 0,021 | 2,5 | 997,5 | 12,5 | 4987,5 |
| 0,5 | 0,050 | 0.042 | 5 | 995 | 25 | 4975 |
| 1,0 | 0,099 | 0,084 | 10 | 990 | 50 | 4950 |
| 2,0 | 0,198 | 0,168 | 20 | 980 | 100 | 4900 |
| 3,0 | 0,297 | 0,252 | 30 | 970 | 150 | 4850 |
| 4,0 | 0,396 | 0,336 | 40 | 960 | 200 | 4800 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, резиновых ковриков, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и т.п.), стоматологических оттисков из различных материалов, зубопротезных заготовок; слепочных ложек, санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов; генеральных уборок, а также для дезинфекции, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очистки  изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним) ручным и механизированным способами в ультразвуковых установках.

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора 100 мл/м2 или орошают раствором средства при норме расхода 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт).

3.3. Санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов обрабатывают растворами средства способом орошения или протирания в соответствии  с нормами расхода, указанными в п. 3.2. Санитарный транспорт после перевозки инфекционного больного дезинфицируют по режимам соответствующей инфекции.  Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов проводят по режимам, представленным в таблице 2 (для объектов при инфекциях бактериальной этиологии).

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.), резиновые коврики протирают  раствором средства с помощью щетки или ерша или орошают раствором средства. Норма расхода раствора средства при протирании – 150 мл/м2, при орошении – 150 (распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт). По окончании дезинфекции оборудование и резиновые коврики  промывают водой.

3.5. Оттиски, зубопротезные заготовки, слепочные ложки предварительно отмытые (с соблюдением противоэпидемических мер защиты – использование резиновых перчаток, фартука) водой, дезинфицируют путем их погружения в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой в течение  3 мин или погружают в две емкости с водой по 3 мин в каждую, после чего подсушивают. Рабочий раствор средства можно использовать многократно в течение срока годности (14 дней), обрабатывая  при этом не более 20 оттисков  при объеме рабочего раствора средства не менее 2-х литров.

3.6. Дезинфекцию изделий медицинского назначения (далее изделий) ручным способом проводят по режимам, указанным в табл. 5. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) из различных материалов ручным способом проводят в соответствии с режимами, указанными в табл. 6

При ручном способе обработки изделий используют пластмассовые или эмалированные (без повреждения эмали) емкости, закрывающиеся крышками.

При проведении дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной  очисткой, изделия погружают в рабочий раствор средства сразу же после их применения, не допуская подсушивания загрязнений. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части.

Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. По окончании обработки инструменты ополаскивают проточной питьевой водой в течение 3 минут.

Рабочий раствор средства для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических (включая вращающиеся) инструментов ручным способом может быть использован многократно в течение срока годности, если его внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) рабочий раствор средство необходимо заменить.

3.7. Дезинфекцию, очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 3.1.1275-03) и методических указаний «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от 04.03.2004г.).

Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной (окончательной – перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов) очисткой, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом проводят в соответствии с режимами, указанными в табл. 7 и 8.

3.8. Дезинфекцию хирургических и стоматологических (включая вращающиеся) инструментов, совмещенную с их предстерилизационной очисткой, механизированным способом в ультразвуковой установке «Кристалл-5» проводят в соответствии режимами и этапами, указанными в табл. 9; дезинфекцию вращающихся стоматологических инструментов, совмещенную с их предстерилизационной очисткой, механизированным способом в ультразвуковых установках «УльтраЭСТ» и УЗВ-1/100-ТН-«РЭЛТЕК» проводят в соответствии режимами и этапами, указанными в табл. 12 и 13. Дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, стоматологических (кроме щипцов и зеркал с амальгамой) инструментов механизированным способом в ультразвуковых установках «УЗО3-01-«МЕДЭЛ» и «УЗО5-01-«МЕДЭЛ» осуществляют в соответствии с этапами и режимом, указанными в табл. 10 и 11.

Дезинфекцию изделий медицинского назначения механизированным способом осуществляют, руководствуясь Инструкциями (Руководствами) по эксплуатации конкретных установок.

При проведении дезинфекции хирургических и стоматологических инструментов механизированным способом в ультразвуковых установках соблюдают следующие правила:

( инструменты, имеющие замковые части, размещают в загрузочной корзине не более чем в 3 слоя; инструменты каждого последующего слоя должны быть расположены со сдвигом по отношению к инструментам предыдущего слоя;

( инструменты, не имеющие замковых частей, помещают в один слой таким образом, чтобы был свободный доступ раствора к поверхности инструмента;

( мелкие стоматологические инструменты помещают в один слой в одну из половинок чашки Петри или в химический стакан объемом 50-100 мл, которые устанавливают в загрузочную корзину (указанные емкости обязательно должны быть заполнены рабочим раствором).

3.9. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови, путем постановки фенолфталеиновой пробы ─ на наличие щелочных компонентов раствора согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (№МУ-287-113 от 30.12.98г.).

3.10. Рабочий раствор средства для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических (включая вращающиеся) инструментов механизированным способом может быть использован многократно в течение рабочей смены, если его внешний вид не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор средства необходимо заменить.

3.11. Режимы дезинфекции объектов при различных инфекциях представлены в табл. 2,3,5. Генеральные уборки в помещениях проводят в соответствии с табл. 4. При проведении профилактической дезинфекции на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, общественные туалеты и др.), учреждениях социального обеспечения, образования и культуры, пенитенциарных учреждениях, на автотранспорте для перевозки пищевых продуктов, предприятиях общественного питания и торговли и т.д. средство используют в режимах, рекомендованных в табл.2 и 3 (для объектов при инфекциях бактериальной этиологии).

В парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах, средство используют по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (табл. 2,3).

Таблица 2 - Режимы дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарного транспорта  растворами средства «Фавосепт® концентрат»

| Вид инфекции | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулеза) | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Туберкулез | 3,0 4,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Вирусные | 1,0 * | 30 | Протирание или орошение |
|  | 2,0 ** | 60 | Орошение или двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| Кандидозы | 1,0 2,0 3,0 | 120 60 30 | Протирание или орошение |
| Дерматофитии | 2,0 3,0 | 120 60 | Протирание или орошение |

Примечание: * - кроме поверхностей из дерева, окрашенного масляной краской; ** режим дезинфекции поверхностей из дерева, окрашенного масляной краской.

Таблица 3 - Режимы дезинфекции санитарно-технического оборудования растворами средства «Фавосепт® концентрат»

| Вид инфекции | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулеза) | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
| Туберкулез | 4,0 3,0 | 60 60 | Протирание или орошение Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Вирусные | 1,0 | 30 | Протирание или орошение |
| Кандидозы | 2,0 3,0 | 60 30 | Протирание |
|  | 2,0 3,0 | 90 30 | Орошение |
| Дерматофитии | 2,0 * 3,0 * | 120 60 | Протирание или орошение |

Примечание * режимы обеспечивают обеззараживание резиновых ковриков.

###### Таблица 4 - Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских  учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Операционные блоки, перевязочные, процедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизационные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологических отделений и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 2,0 3,0 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекционного) | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Детские учреждения | 0,25 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 3,0 4,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения * | - | - | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 2,0 3,0 | 120 60 | Протирание или орошение |

Примечания: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей     инфекции

Таблица 5 - Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения, включая  эндоскопы и инструментов к ним, стоматологические оттиски, при вирусных, бактериальных и грибковых инфекциях растворами средства «Фавосепт® концентрат» ручным способом

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вирусные, бактериальные (кроме туберкулеза) инфекции, кандидозы | Туберкулез | Дерматофитии |  |
| Изделия медицинского назначения из различных материалов | 2,0 3,0 | 60 30 | 120 60 | 60 30 | Погружение |
| Стоматологические вращающиеся инструменты | 1,0 2,0 3,0 | 60 30 15 | 60 30 15 | - | Погружение |
| Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | 3,0 | 10 | 20 | - | Погружение |
| Стоматологические оттиски из альгината, силикона, зубопротезные заготовки; слепочные ложки | 2,0 3,0 | 30 15 | 45 20 | - | Погружение |

##### Таблица 6 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

##### очисткой, изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «Фавосепт® концентрат» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/обработки, мин. |
| Замачивание изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий | 2,0 | То же | 60* |
|  |  |  | 120** |
|  | 3,0 |  | 15*** |
|  |  |  | 30* |
|  |  |  | 60** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов - с помощью шприца: · изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0,5 |
| · изделий, имеющих замковые части, каналы или полости |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция  изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (кроме   туберкулеза) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях;

** на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях;

*** приведен режим для стоматологических вращающихся инструментов.

Таблица 7 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Фавосепт® концентрат» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание эндоскопов (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий | 3,0 | Не менее 18 | 10,0* |
|  |  |  | 20,0** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ( внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; ( наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ( каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; ( каналы промывают при помощи шприца | 3,0 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их

дезинфекция при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и

грибковых (кандидозы) инфекциях;

** на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их

дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 8 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой, медицинских инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «Фавосепт® концентрат» ручным способом

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки на этапе, мин. |
| Замачивание при полном погружении в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов инструментов | 3,0 | Не менее 18 | 10,0* |
|  |  |  | 20,0** |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 3,0 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется | 3,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и  грибковых (кандидозы) инфекциях;

** на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе обеспечивается их  дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 9 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических и стоматологических инструментов раствором средства

«Фавосепт® концентрат» механизированным способом (с использованием ультразвука) в установке «Кристалл-5»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* в установке: ( инструментов, не имеющих замковых частей (кроме зеркал с амальгамой); | 2,0 | Не менее 18 | 15 |
| ( инструментов**, имеющих замковые части (кроме щипцов стоматологических) |  |  | 20 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 3 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: * на этапе ультразвуковой обработки  инструментов в средстве

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных  (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии)инфекциях;

** инструменты размещают в загрузочной корзине в один слой.

Таблица 10 - Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хирургических инструментов раствором средства «Фавосепт® концентрат» механизированным способом в установке УЗО5-01-«МЕДЭЛ»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* хирургических инструментов, не имеющих замковых частей (скальпели, пинцеты и др.) и имеющих замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.). | 2,0 | Не менее 18 | 15 |

| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 3 |
| --- | --- | --- |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе ультразвуковой обработки изделий в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных,  бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 11 - Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, стоматологических (кроме щипцов и зеркал с амальгамой) инструментов раствором средства «Фавосепт® концентрат» механизированным способом в ультразвуковых установках «УЗО3-01-«МЕДЭЛ» и «УЗО5-01-«МЕДЭЛ»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* стоматологических инструментов, не имеющих замковых частей (скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, боры твердо-сплавные, боры и диски алмазные, зеркала цельнометаллические и др.) | 2,0 | Не менее 18 | 15 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 3 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе ультразвуковой обработки изделий в рабочем

растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 12 - Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой вращающихся стоматологических инструментов средством «Фавосепт ® концентрат» механизированным способом (с использованием ультразвука) в установке «УльтраЭСТ»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* инструментов в установке | 2,0 | Не менее 18 | 6 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 3 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе ультразвуковой обработки  инструментов в средстве

обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных  (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 13 - Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной

очисткой вращающихся стоматологических инструментов средством «Фавосепт® концентрат» механизированным способом (с использованием ультразвука) в установке  «УЗВ-1/100-ТН-«РЭЛТЕК»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* инструментов в установке | 2 | Не менее 18 | 10 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 3 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * на этапе ультразвуковой обработки  инструментов в средстве обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных  (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. К работе со средством не допускаются лица с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

4.2. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

  - Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.4. Обработки поверхностей в помещениях способом протирания рабочими растворами средства можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов. После обработки помещения следует проветривать.

4.5. При работе способом орошения персоналу необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А и глаз герметичными очками. После окончания обработки необходимо провести влажную уборку помещения. Обработки проводят в отсутствие пациентов.

4.6. При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

4.7.  Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов и в местах, не доступных детям.

4.8. Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.

- Меры первой помощи

5.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу;

5.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть глаза под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 30 % раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу;

5.3. При случайном попадании средства  на кожу вымыть руки и смазать кремом.

5.4. При случайном попадании в желудок необходимо дать выпить несколько стаканов воды или адсорбента - активированный уголь (15-20 таблеток на стакан воды) или любой другой его заменяющий адсорбент. При ухудшении состояния здоровья пострадавшего необходимо обратиться к врачу.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Транспортирование средства осуществляют в оригинальных упаковках любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

- средство хранят в упаковке изготовителя в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от минус 3оС до плюс 30оС вдали от нагревательных приборов, избегая попадания прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям

6.2. Средство хранить в упаковке изготовителя в проветриваемом помещении, защищая от воздействия прямых солнечных лучей при температуре от плюс 50С  до плюс 250С на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. Допускается кратковременное  (не более 10 дней) замораживание средства до температуры минус 350С, при этом после оттаивания оно не изменяет своих свойств.

6.3. В аварийных  ситуациях следует  использовать защитную одежду - халат или комбинезон, резиновые перчатки, фартук, сапоги и универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А и герметичные очки.

При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его удерживающим жидкость веществом (песок, земля, силикагель) и направить на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды.

6.4. Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Смыв в канализационную систему средства проводить только в разбавленном виде, не смешивать с другими дезинфицирующими средствами.

# 7. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

По показателям качества средство должно соответствовать показателям и нормам, указанным в таблице 14.

Таблица 14 -Показатели и нормы средства «Фавосепт® концентрат»

| Наименование показателя | Нормa |
| --- | --- |
| 1 Внешний вид и запах | прозрачная жидкость светло-желтого цвета со специфическим запахом |
| 2 Плотность при 200С, г/см3 | 1,019 - 1,029 |
| 3 Показатель преломления nD20 | 1,4298 - 1,4338 |
| 4 Водородный показатель средства (20ºС), ед.рН | 9,2 - 10,2 |
| 5 Массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)- додециламина, % | 9,0 - 10,8 |
| 6 Массовая доля N,N-дидецил-N-метилполи- (оксиэтил)аммоний пропионата, % | 7,55 - 9,25 |

# 7.1  Определение внешнего вида и запаха

# Внешний вид средства определяют просмотром пробы в количестве 25 – 30 мл, помещенной в стакан из бесцветного стекла на белом фоне. Запах определяют органолептически.

7.2  Определение плотности

Определение плотности средства при 20 оС проводят с помощью пикнометра или ареометра.

7.3  Определение показателя преломления

Определение показателя преломления nD20проводят с помощью рефрактометра.

7.4 Определение водородного показателя (рН)

Водородный показатель (рН) при 20 оС измеряют с помощью иономера любой конструкции в соответствии с инструкцией к прибору.

7.5 Определение массовой доли N,N-бис(3-аминопропил)додециламина

Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в средстве определяют методом газожидкостной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектирования, хроматографирования пробы в режиме программирования температуры и использованием абсолютной градуировки.

7.5.1  Приборы, реактивы, растворы

Аналитический газовый хроматограф типа «Кристалл 2000М», снабжённый пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 1 м, компьютерной системой сбора и обработки хроматографических данных «Хроматэк Аналитик».

Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц вместимостью 2 мкл.

Колбы мерные вместимостью 25 мл.

# N,N-бис(3-аминопропил)додециламин - аналитический стандарт или технический продукт с установленным содержанием основного вещества.

Сорбент – инертон N-AW-DMCS (0,200-0,250 мм), пропитанный 5% неподвижной фазы SE-30.

Изопропиловый спирт ч.д.а.

Воздух в баллоне или из системы газоснабжения

Водород газообразный в баллоне или от компрессора типа ГВЧ

Азот газообразный, сжатый в баллоне.

# 7.5.2  Приготовление градуировочной смеси

# Градуировочную смесь готовят с массовой концентрацией N,N-бис(3-аминопропил)додециламина 10 мг/мл: в мерную колбу вместимостью 25 мл вносят около 0,25 г N,N-бис(3-аминопропил)додециламина, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, растворяют в изопропиловом спирте и добавляют объем до калибровочной метки. После перемешивания 1 мкл градуировочной смеси вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика N,N-бис(3-аминопро-пил)додециламина в градуировочной смеси.

# 7.5.2  Условия хроматографирования

# Градуировочную смесь и анализируемую пробу хроматографируют при следующих условиях.

Расход газа-носителя            25 мл/мин.

водорода                 30 мл/мин.

воздуха                  280 мл/мин.

Температура испарителя     260 оС

детектора       280 оС

Температура колонки, программа: 70 оС, через 2 мин нагрев 10 оС/мин ( 150 оС; при 150 оС 5 мин, затем нагрев 2 оС/мин(190 оС; при 190 оС 15 мин, затем нагрев 10 оС/мин.(250 оС.

Объем вводимой дозы 1 мкл

Примерное время удерживания N,N-бис(3-аминопропил)додециламина 30 мин.

Условия хроматографирования могут быть изменены для эффективного разделения компонентов пробы в зависимости от конструктивных особенностей хроматографа.

7.5.3  Выполнение анализа

# Около 2,5 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, вносят в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляют изопропиловый спирт до калибровочной метки, перемешивают и 1 мкл приготовленной пробы вводят в хроматограф. Из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в испытуемой пробе.

# 7.5.4  Обработка результатов

# Массовую долю N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в средстве (Х, %) вычисляют по формуле:

# S  *  Cг.с * a * V

# Х  = ----------------------

# S г.с.  *  m

где S и S.г.с.. - площадь хроматографического пика N,N-бис(3-аминопропил)додециламина  в испытуемой пробе и градуировочной смеси;

Cг.с  - массовая концентрация N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в градуировочной смеси, г/мл;

a  -  массовая доля N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в аналитическом стандарте, %;

V  -  объем раствора пробы, мл;

m  – масса средства, взятая на анализ, мг.

За результат измерения принимают среднее значение двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения, равного 1 %.

7.6  Определение массовой доли N,N-дидецил-N-метилполи(оксиэтил)-аммоний пропионата

Определение основано на методе двухфазного титрования. Титрование проводят с помощью анионного стандартного раствора (натрий лаурилсульат) в щелочной среде в присутствии индикатора бромфенолового голубого. Титрование проводится в двухфазной системе (вода и хлороформ).

7.6.1  Приборы, реактивы, растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200г.

Колбы мерные вместимостью 50мл; 100 мл; 1000 мл.

Пипетки вместимостью 0,2 мл; 20 мл.

Бюретка вместимостью 25 мл.

Цилиндр мерный вместимостью 200 мл.

Натрий додецилсульфат (99%), CAS № 151-21-3, импорт.

Натрий углекислый ч.д.а.

Натрий сернокислый ч.д.а.

Бромфеноловый голубой (индикатор); 0,1 % водный раствор.

Хлороформ ч.д.а.

Вода деминерализованная или дистиллированная.

7.6.2  Подготовка к анализу

-Приготовление раствора натрий додецилсульфата молярной концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/л: в мерной колбе вместимостью 1000 мл растворяют в воде 1,4565 г натрий додецилсульфата, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака и тщательно перемешивают.

-Приготовление буферного раствора с рН 11: 7 г натрия углекислого и 100 г натрия сернокислого растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 1000 мл, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. Раствор может храниться в течение 1 месяца.

-Приготовление раствора индикатора: в мерной колбе вместимостью 50 мл растворяют в воде 0,05г бромфенолового голубого, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. Хранится 1 месяц в склянке из темного стекла в защищенном от света месте.

7.6.3  Проведение анализа

Около 2 - 2,5 г средства, взвешенного с точностью до четвёртого десятичного знака, вносят в мерную колбу вместимостью 100 мл добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. В цилиндр с помощью пипетки вносят 20 мл приготовленного раствора, добавляют 50 мл хлороформа, 50 мл буферного раствора, 0,05 мл раствора индикатора и проводят титрование раствором натрий додецилсульфата. После прибавления каждой порции раствора натрий додецилсульфата цилиндр закрывают пробкой и сильно встряхивают. Титрование проводят до обесцвечивания нижнего (хлороформного) слоя при этом водный слой приобретает серовато-сиреневый цвет.

7.6.3  Обработка результатов

Массовую долю N,N-дидецил-N-метилполи(оксиэтил)аммоний пропионата в средстве (Х2, %) вычисляют по формуле:

Х2 = 0,00227 * V1 * V2 *  100 / V3 * m

где 0,00227 – средняя масса N,N-дидецил-N-метилполи(оксиэтил)аммоний пропионата, соответствущая 1 мл раствора натрий додецилсульфата концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/л, г;

V1  - объем стандартного раствора натрий додецилсульфата концентрации точно с (С12Н25SO4Na) =0,005 моль/л, израсходованный на титрование, мл;

V2 - объем раствора средства, мл;

V3 - объем раствора средства, взятый на титрование, мл;

m - масса средства, взятая для анализа, г.

За результат принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения 0,2%.