ИНСТРУКЦИЯ № 4

по применению дезинфицирующего средства «Стерилий»

(ООО «РОСХИМ», Россия)

для стерилизации и дезинфекции высокого уровня

Инструкция разработана ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им.Р.Р.Вредена Росмедтехнологий» (Санкт-Петербург).

Авторы: Афиногенова А.Г., Богданова Т.Я., Афиногенов Г.Е. (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им.Р.Р.Вредена Росмедтехнологий»).

1. Общие сведения

1.1. Средство «Стерилий» представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) кокобензилдиметиламмоний хлорид – 10%, глутаровый альдегид – 4%, глиоксаль – 4%, кроме того,  изопропанол и другие компоненты. рН средства – 4,5-6,0.

Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя 3 года, рабочих растворов – 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях.

Средство выпускается в полимерных бутылках вместимостью 1 дм3 и канистрах вместимостью 5 дм3.

1.2. Средство «Стерилий» обладает бактерицидной (в том числе в отношении микобактерий туберкулеза), вирулицидной (тестировано на вирусе полиомиелита), фунгицидной (в отношении грибов родов Кандида и Трихофитон) активностью, а также спороцидными свойствами.

1.3. Средство «Стерилий» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии (пары), мало токсично при парентеральном введении, оказывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз, обладает сенсибилизирующим действием, не оказывает кожно-резорбтивного действия.

Рабочие растворы средства при однократном нанесении на кожу не оказывают местно-раздражающего действия, а при многократных нанесениях отмечается сухость кожи. Растворы средства оказывают слабое раздражающее действие на слизистые оболочки.

ПДК в воздухе рабочей зоны ЧАС составляет 1 мг/м3 (аэрозоль), требуется защита кожи и глаз.

ПДК глутарового альдегида в воздухе рабочей хоны составляет 5 мг/м3.

ПДК воздуха рабочей зоны глиоксаля  составляет 2 мг/м (2 класс опасности).

  - Средство «Стерилий» предназначено для применения:

- для дезинфекции высокого уровня эндоскопов в лечебно-профилактических учреждениях;

- для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним в лечебно-профилактических учреждениях.

2. Приготовление рабочих растворов средства

Рабочие растворы средства готовят в емкостях из любого материала путем добавления соответствующих количеств средства «Стерилий» к питьевой (водопроводной) воде комнатной температуры (табл. 1).

Таблица 1

| Концентрация рабочего раствора (%) по: | Количества компонентов (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |
| --- | --- |
| препарату | действующим веществам | 1 л | 10 л |
|  | ЧАС | ГА | глиокса-лю | средство | вода | средство | вода |
| 5,00 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 20,0 | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 200 | 800 | 2000 | 8000 |

3. Применение средства «Стерилий»

3.1. Средство применяют для дезинфекции высокого уровня и стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов (резин, пластмасс, стекла, металлов), в том числе хирургических и стоматологических инструментов, гибких и жестких эндоскопов, инструментов к эндоскопам.

3.2. Рабочие растворы средства «Стерилий», применяемые для ДВУ и стерилизации можно использовать (в соответствии с рекомендуемыми режимами) многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился.

При первых признаках изменения внешнего вида растворов (изменение цвета, помутнение и т.п.) препарат необходимо заменить.

3.3. При обработке эндоскопов и инструментов к ним персонал, проводящий обработку, надевает спецодежду, а также маску, защитные очки и резиновые перчатки, поверх халата – водонепроницаемый фартук.

3.4. Дезинфекцию или стерилизацию изделий проводят в эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками. При стерилизации используют стерильные емкости, которые предварительно стерилизуют паровым методом.

ОБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ХИРУРГИЧЕСКИХ И СТОМАТОЛОГИЧЕКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

3.5. Дезинфекции высокого уровня или стерилизации средством «Стерилий» подвергают только чистые изделия медицинского назначения (в т.ч. хирургические и стоматологические инструменты). Предварительно проводят предварительную и окончательную (или предстерилизационную) очистки, любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством с ополаскиванием от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства. С изделий перед погружением в средство «Стерилий» удаляют остатки влаги (высушивают).

3.5.1. Изделия медицинского назначения (подготовленные согласно п.3.5) полностью погружают в емкость с препаратом «Стерилий», заполняя им с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) каналы и полости изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для улучшения проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1см.

- 3.5.2. После дезинфекционной или стерилизационной выдержки раствор из каналов эндоскопа удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специальным устройством.

3.5.3. При отмывке изделий после ДВУ целесообразно использовать стерильную воду (однако, допускается использование прокипяченной питьевой воды, отвечающей требованиям действующих санитарных правил).  При отмывке предметов после химической стерилизации используют только стерильную воду.

3.5.4. После химической дезинфекции высокого уровня или стерилизации изделия отмывают в воде от остатков средства, соблюдая правила асептики – используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками.

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:

- изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах;

- изделия из металлов, стекла, резин и пластмасс – по 10 мин;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 10 мин в каждой емкости;

- - при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

3.5.5. Продезинфицированные изделия высушивают с помощью чистых тканевых салфеток и хранят в специально отведенном месте.

3.5.6. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Срок хранения простерилизованных изделий – не более 3х суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения дезинфекции высокого уровня.

3.5.7. Дезинфекцию высокого уровня и стерилизацию изделий медицинского назначения, хирургических и стоматологических инструментов при инфекциях различной этиологии проводят по режимам, указанным в таблице 1.

ОБРАБОТКА ЖЕСТКИХ, ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ

И ИНСТРУМЕНТОВ К НИМ

3.6. Дезинфекцию высокого уровня, стерилизацию эндоскопов и инструментов к ним, а также очистку этих изделий (предварительную, окончательную или предстерилизационную) проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях».

- 3.6.1. Отмытые эндоскоп и инструменты к нему переносят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют аспирацией воздуха при помощи шприца или специального устройства.

- Дезинфекцию высокого уровня или химическую стерилизацию растворами ручным способом проводят, погружая изделия в растворы средства «Стерилий» и обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для этого все каналы принудительно заполняют средством. Дальнейшие процедуры проводят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

- 3.6.2. После дезинфекционной или стерилизационной выдержки средство из каналов эндоскопа удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специальным устройством.

3.6.3. При отмывке эндоскопов после ДВУ целесообразно использовать стерильную воду (однако, допускается использование прокипяченной питьевой воды, отвечающей требованиям действующих санитарных правил).

Бронхоскопы и цистоскопы промывают дистиллированной водой, отвечающей требованиям соответствующей фармакопейной статьи, а гастродуаденоскопы, колоноскопы и ректоскопы промывают питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил.

3.6.4. После химической дезинфекции высокого уровня или стерилизации эндоскопы и инструменты к ним отмывают в воде от остатков средства, соблюдая правила асептики – используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками.

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:

- эндоскопы и инструменты к ним должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах;

- изделия из металлов, стекла, резин и пластмасс – по 10 мин;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 10 мин в каждой емкости;

- - при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

3.6.5. Отмытые от остатков средства стерильные эндоскопы и инструменты к ним извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления (через каналы эндоскопа, для полного удаления влаги, по возможности пропускают раствор 70% изопропилового спирта) и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Продезинфицированный или простерилизованный эндоскоп, простерилизованные инструменты хранят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу.

Срок хранения стерилизованных изделий – не более трех суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения дезинфекции высокого уровня.

- 3.6.6. Аналогично дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним могут проводиться в автоматизированных установках, предназначенных для обработки эндоскопов механизированным способом и разрешенных к применению в Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по использованию установок.

3.6.7. ДВУ и стерилизацию жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним при инфекциях различной этиологии проводят по режимам, указанным в таблице 1.

Таблица 1. Режимы дезинфекции высокого уровня и стерилизации изделий медицинского назначения (включая жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним)

растворами средства «Стерилий»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид обработки и показания к применению | Режимы обработки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конц-ция рабочего раствора (по препарату), % | Темпера-тура раствора, оС | Время выдержки, мин |
| - Изделия из стекла, металлов, пластмасс, резин на основе натурального и силиконового каучука (включая изделия, имеющие замковые части каналы или полости). - Жесткие и гибкие эндоскопы. - Инструменты к жестким и гибким эндоскопам. - Хирургические инструменты. - Стоматологические инструменты, не имеющие замковой части (зеркала и т.п.), в том числе вращающиеся (боры и шлифовальные диски, включая алмазные; дрильборы). - Стоматологические инструменты, имеющие замковые части и щипцы. - Термолабильные стоматологические изделия медицинского назначения. | Дезинфекция высокого уровня эндоскопов | 5,0 | 20±2 | 30 |
|  | Стерилизация | 20,0 | 20±2 | 60 |

4. Меры предосторожности

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с аллергическими  заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

4.2. Приготовление рабочих растворов и работы по обработке изделий медицинского назначения и эндоскопов должны проводиться в хорошо проветриваемом помещении.

4.3. Емкости с рабочими растворами средства для обработки объектов способом погружения должны быть закрыты.

4.4. При работе следует избегать разбрызгивания и попадания средства в глаза и на кожу.

4.5. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.6. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах, не доступных детям.

5. Меры первой помощи

5.1. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

5.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно! промыть глаза водой в течение 10-15 минут и сразу обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-15 таблеток измельченного активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

# 6. Методы контроля показателей качества

# 6.1. Средство контролируют по следующим показателям:

| Внешний вид и запах | прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со слабым специфическим запахом |
| --- | --- |
| Показатель активности водородных ионов, единиц рН | 4,5 – 6,0 |
| Массовая доля кокобензилдиметил- аммоний хлорида, % | 9,0 – 11,0 |
| Массовая доля глутарового альдегида, % | 3,5 – 4,5 |
| Массовая доля суммы альдегидов, % | 5,5 – 7,1 |

# 6.2. Определение внешнего вида

# Внешний вид определяют визуальным осмотром пробы на белом фоне. Запах определяют органолептически.

# 6.3. Определение показателя активности водородных ионов

# Определение показателя активности водородных ионов (рН) проводят потенциометрическим методом.

# 6.4. Определение массовой доли кокобензилдиметиламмоний хлорида (ЧАС)

# Массовую долю ЧАС определяют методом двухфазного титрования. Четвертичное аммониевое соединение титруют с помощью анионного стандартного раствора (додецилсульфат натрия) при добавлении смешанного индикатора из катионного красящего вещества (эозин БА или эозин Н) и анионного красящего вещества (метиленовый голубой). Титрование проводится в двухфазной системе (вода и хлороформ).

6.4.1 Средства измерений, реактивы, растворы

- Колбы мерные вместимостью 100 мл и 250 мл

- Пипетки вместимостью 1 мл, 10 мл, 20 мл

- Бюретка вместимостью 10 мл

- Додецилсульфат натрия ГСО 8049-94 (98,6%)

- Метиленовый голубой (индикатор)

- Эозин БА (индикатор) или эозин Н

- Хлороформ

- Вода дистиллированная

- Спирт этиловый ректификованный

- Кислота серная; 2,5 М раствор

- Кислота уксусная (х.ч. ледяная).

67.4.2 Приготовление растворов

Приготовление стандартного раствора додецилсульфата натрия: содержимое ампулы (0,1 г) растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 100 мл, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. Получают 0,00342 М раствор додецилсульфата натрия.

Приготовление раствора смешанного индикатора: раствор эозина приготавливают в мерной колбе вместимостью 500 мл, где растворяют 1,40 г эозина БА или эозина Н в 10 мл воды, приливают 5 мл уксусной кислоты, затем добавляют до калибровочной метки этиловый спирт и перемешивают.

Приготовление раствора метиленового голубого: 0,08 г индикатора метиленового голубого растворяют в 170 мл воды, прибавляют 30 мл концентрированной серной кислоты и перемешивают.

Растворы индикаторов хранят раздельно.

Для приготовления раствора смешанного индикатора к одной части раствора метиленового голубого добавляют четыре равные части раствора эозина и перемешивают. Раствор смешанного индикатора готовят непосредственно перед анализом в необходимом количестве.

6.4.3 Проведение анализа

# Около 1 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, помещают в мерную колбу вместимостью 200 мл добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. С помощью пипетки дозируют 20 мл раствора пробы в мерный цилиндр с притертой пробкой вместимостью 100 мл, добавляют 4 мл воды, 20 мл хлороформа, 5 мл 0,1 н серной кислоты, 1 мл раствора смешанного индикатора и проводят титрование стандартным раствором додецилсульфата натрия. После прибавления каждой порции раствора додецилсульфата натрия цилиндр закрывают пробкой и сильно встряхивают. Титрование проводят до окрашивания нижнего (хлороформного) слоя в зелено-голубой цвет.

# 6.4.4 Обработка результатов

Массовую долю кокобензилдиметиламмоний хлорида в средстве (Х, %) вычисляют по формуле:

Х = 0,001206 * V1 * V2 *  100% / V3 * m

где   0,001206 – средняя масса кокобензилдиметиламмоний хлорида, соот-

ветствующая 1 мл раствора додецилсульфата натрия концент-

рации точно с (С12Н25SO4Na)= 0,00342 моль/л, мг;

V1  - объем стандартного раствора додецилсульфата натрия концен-

трации точно с (С12Н25SO4Na)=0,00342 моль/л, израсходован-

ный на титрование, мл;

V2 - объем раствора пробы, мл;

V3 - объем раствора пробы, взятый на титрование, мл;

m - масса пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения 0,2%.

В случае превышения расхождения анализ повторяют и за результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ( 10% для доверительной вероятности Р=0,95.

# 6.5. Определение массовой доли глутарового альдегида

Массовую долю глутарового альдегида в средстве определяют методом газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изотермическим хроматографированием раствора пробы на полимерном адсорбенте Полисорб-1 и применением метода абсолютной градуировки.

# 6.5.1. Приборы, реактивы, растворы

# - Аналитический газовый хроматограф типа «Кристалл 2000М», снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 1 м, системой управления оборудованием, сбора и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера «Хроматэк Аналитик»

- Микрошприц вместимостью 2 мкл

- Колбы мерные вместимостью 25 мл, 250 мл

# - Глутаровый альдегид 50% – с установленным содержанием действующего вещества

# - Адсорбент – Полисорб-1 (0,10-0,25мм)

- Вода дистиллированная

- Азот газообразный

- Водород баллонный или от генератора водорода типа ГВЧ

- Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора

# 6.5.2. Приготовление градуировочной смеси

# В мерную колбу вместимостью 250 мл вносят около 0,8 г 50% раствора глутарового альдегида, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют воду до калибровочной метки и перемешивают. 2 мкл градуировочной смеси вводят в хроматограф и из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика глутарового альдегида в градуировочной смеси.

# Условия работы хроматографа

- объемный расход, мл /мин.:  азот – 10; водород – 25; воздух – 250

- температура, оС: колонки – 160; испарителя – 220; детектора – 250

- объем вводимой дозы – 2 мкл

- примерное время удерживания глутарового альдегида 13,5 мин.

Условия выполнения измерений подлежат проверке и при необходимости корректировке в зависимости от конструктивных особенностей хроматографа.

# 6.5.3. Выполнение анализа

# В коническую колбу (со шлифом) вместимостью 25 мл вносят около 1 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют до калибровочной метки воду и тщательно перемешивают. 2 мкл приготовленной пробы вводят в хроматограф и из полученных хроматограмм определяют площадь хроматографического пика глутарового альдегида в пробе.

# 6.5.4. Обработка результатов измерений

Массовую долю глутарового альдегида (ХГА, %) в средстве вычисляют по формуле:

# ХГА  =  S * Сг.с * а * V / Sг.с. * m

где  S - площадь хроматографического пика глутарового альдегида в испытуемой пробе;

S.г.с. - площадь хроматографического пика глутарового альдегида в градуировочной смеси;

Сг.с. – массовая концентрация глутарового альдегида, в градуировочной смеси, мг/мл;

а – массовая доля действующего вещества в аналитическом стандарте глутарового альдегида, %;

V – объем пробы после разведения, мл;

m – масса средства, мг.

За результат измерений принимают среднее значение двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимого расхождения 0,6%. Доверительные границы относительной суммарной погрешности результата измерения ( 10% при доверительной вероятности 0,95.

6.6. Определение массовой доли суммы альдегидов

Определение основано на титровании раствором гидроокиси натрия соляной кислоты, образующейся в результате взаимодействия альдегидов с гидроксиламмонийхлоридом. Массовую долю суммы альдегидов вычисляют по глиоксалю.

6.6.1. Средства измерений, реактивы, растворы

- Иономер универсальный в комплекте с электродами, предел измерений от 1 до 19 ед. рН

- Колбы мерные вместимостью 100 мл

- Пипетки вместимостью 25 мл

- Бюретка вместимостью 10 мл

- Термометр 0-100 оС, цена деления 0,5 оС

- Кислота соляная ч.д.а.; раствор концентрации с (НС1)=0,5 моль/л (0,5н)

- Натрия гидроокись; раствор концентрации с (NaOH)=0,5 моль/л (0,5н)

- Гидроксиламин гидрохлорид, раствор концентрации с (NН2OH . HCl) = моль/л (1н); готовят растворением 69,49 г гидроксиламин гидрохлорида в воде в мерной колбе вместимостью 1000 мл

- Вода дистиллированная

6.6.2. Подготовка к анализу

Значение рН 1 н раствора гидроксиламин гидрохлорида перед проведением анализа доводят до 3,4 единиц рН с помощью 0,5 н раствора NaOH.

6.6.3. Проведение анализа

В стакан для титрования вносят около 2 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, добавляют 100 мл воды и с помощью 0,5 н раствора НС1 устанавливают значение 3,4 единиц рН. Затем в раствор добавляют 25 мл 1 н раствора гидроксиламин гидрохлорида, нагревают до 60 оС, сразу же охлаждают до 20 оС и титруют 0,5 н раствором NaOH до 3,4 единиц рН.

6.6.4. Обработка результатов

Массовую долю суммы альдегидов (Х(, %) вычисляют по формуле:

Х( = V * 0,01451 * 100 / m

где 0,01451 – масса глиоксаля, соответствующая 1 мл раствора натрия гидроокиси концентрации точно с (NaOH)=0,5 моль/л, г;

V – объем раствора натрия гидроокиси концентрации точно с (NaOH) =0,5 моль/л, израсходованный на титрование глутарового альдегида и глиоксаля в пробе, мл;

m – масса пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух определений, расхождение между которыми не превышает допустимое расхождение, равное 0,2%. Допускаемая относительная погрешность результата анализа (10% при доверительной вероятности Р=0,95.

# 6.6.5. Массовая доля глиоксаля (ХГл, %) может быть вычислена по разности между массовой долей суммы альдегидов (Х() и массовой долей глутарового альдегида, найденного хроматографически (ХГА), с учетом фактора пересчета глутарового альдегида, равного 0,5797:  ХГл - Х( - 0,5797 * ХГА.

7. Условия транспортирования и хранения средства

7.1. Средство транспортируют любыми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2. Средство хранят в упакованном виде в крытом сухом вентилируемом складском помещении. Допускается хранить и транспортировать средство при температуре от минус 200С до плюс 35 0С.

7.3.  В случае разлива средства его следует разбавить большим количеством воды или  адсорбировать негорючими веществами (песок, силикагель), собрать в емкости и направить на утилизацию. Уборку разлившегося средства необходимо проводить, используя спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты: для кожи рук – резиновые перчатки, для глаз – защитные очки, для органов дыхания – респираторы РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки А.

Слив средства в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде.